

1. 바탕화면에 “GC Remote Control”을 실행시키고, Detector를 컨트롤 할 수 있는 화면으로 전환한다. 우측 상단의 아이콘을 눌러보면 나온다.
2. Bead Current의 전류(A)를 2.8A까지 올려야 한다. 2~3분 간격으로 0.01A씩 올려야 한다. 실수로 2.8A로 한 번에 올려버리면, 코일을 감싸고 있는 Bead가 깨진다.(급격한 팽창으로 인해 깨진다.)에횽