## Corrected Intensities
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (cps) | Ca 315.887 (cps) | Ca 227.546 (cps) | K 766.490 (cps) | Na 330.237 (cps) | Mg 285.213 (cps) | Mg 279.077 (cps) | Mg 280.271 (cps) | Mg 279.553 (cps) | Si 251.611 (cps) | Si 212.412 (cps) | Si 288.158 (cps) | Si 252.851 (cps) | Si 221.667 (cps)
1 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 10:58:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 419.8147 | 546.2428 | 155.6879 | 7158.1818 | 588.5619 | 421.6472 | 128.465 | 2458.7674 | 4018.8651 | 1079.5679 | 544.882 | 1711.8497 | 146.481 | 79.7142
2 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:00:40 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 88465.5966 | 56034.468 | 158.5404 | 3000.5117 | 348.8279 | 42288.5489 | 2599.0236 | 349256.0626 | 791671.6579 | 7703.9044 | 2173.2086 | 4302.9168 | 2056.7009 | 658.9751
3 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:03:08 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 187746.0986 | 120469.0238 | 430.1589 | 8319.7261 | 967.3721 | 88770.1937 | 5598.8496 | 742719.7313 | 1651170.8862 | 16764.7275 | 4548.946 | 9284.6899 | 4510.1907 | 1418.6948
4 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:05:34 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 301063.3449 | 194463.7441 | 750.1663 | 16239.7728 | 2022.6904 | 164985.3721 | 10329.0257 | 1399287.2377 | 3052887.5611 | 33342.3639 | 8917.9588 | 18106.7755 | 9027.7032 | 2776.0532
5 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:08:20 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 597573.6296 | 388435.0618 | 1617.9439 | 35865.8023 | 4292.7038 | 326586.6605 | 20378.3705 | 2779650.9944 | 5999647.0612 | 69249.932 | 18303.5839 | 36937.9664 | 18849.7868 | 5666.663
6 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:11:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 752712.9003 | 491103.569 | 2055.0186 | 48649.9033 | 5416.969 | 408126.9291 | 25599.7059 | 3493561.4724 | 7462430.8829 | 87714.3465 | 23065.2986 | 46578.6754 | 24081.3233 | 7128.1506
7 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:14:12 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 1458360.6883 | 956116.7087 | 4136.5751 | 105749.38 | 11095.3421 | 811702.6496 | 50553.8369 | 6810472.0268 | 14845363.5321 | 261839.9195 | 68401.5942 | 136718.2247 | 71387.2038 | 21121.4035
8 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:17:26 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 2153626.0685 | 1425025.0099 | 6224.4006 | 173668.262 | 16726.4513 | 1192002.0454 | 73558.3178 | 10116500.4039 | 21380550.0464 | 266000.0758 | 69071.402 | 138194.5637 | 72655.5291 | 21225.8015
9 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 11:29:33 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1489.6674 | 1067.5209 | 132.2505 | 7631.5807 | 720.8296 | 357.9195 | 182.4707 | 2211.7075 | 3327.1338 | 974.1293 | 533.9737 | 1878.4264 | 177.8627 | 83.1654
10 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:32:00 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 76670.8007 | 50077.86 | 170.5596 | 3912.0153 | 422.3562 | 42349.231 | 2698.2423 | 378393.2331 | 814968.7052 | 9121.1542 | 2337.5963 | 4660.8173 | 2457.5373 | 697.8509
11 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:34:27 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 193995.8459 | 127138.7408 | 447.0815 | 9276.0272 | 1007.3209 | 99153.2664 | 6387.7046 | 881057.4804 | 1892917.9447 | 19987.0086 | 5093.131 | 10299.8885 | 5437.2909 | 1557.7051
12 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:36:53 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 307451.3674 | 201712.3142 | 805.2732 | 18294.3606 | 2067.105 | 168291.932 | 10666.5456 | 1494944.0022 | 3169235.452 | 36424.8213 | 9322.1239 | 18850.8573 | 10044.2869 | 2861.0141
13 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:39:34 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 606008.4324 | 399001.8555 | 1634.4243 | 40281.4217 | 4299.199 | 332101.2078 | 21150.8745 | 2909654.5995 | 6231578.4213 | 74687.424 | 19076.2413 | 38587.7817 | 20594.3707 | 5838.0576
14 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:42:19 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 763918.5789 | 503835.0219 | 2102.948 | 54233.7518 | 5571.5766 | 415906.718 | 26447.4769 | 3631399.3961 | 7781023.3902 | 93435.9322 | 23968.1985 | 48309.8667 | 25852.6339 | 7338.3281
15 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:45:15 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1460809.7793 | 968293.8374 | 4085.7799 | 118915.9849 | 11037.1419 | 799535.6422 | 50537.1945 | 6920935.1864 | 14678127.6826 | 183622.21 | 47023.4398 | 94336.5454 | 50873.71 | 14383.8137
16 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:48:12 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2140289.6012 | 1429768.2976 | 6050.2522 | 193715.5703 | 16593.4865 | 1183817.0847 | 73437.8626 | 10279033.3087 | 21449394.2482 | 274246.3868 | 69365.06 | 138338.7302 | 75222.7133 | 21151.6357
17 | Calib Std 8 |  | 10/16/2023 11:51:45 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2789832.5958 | 1873041.2333 | 8046.9647 | 282230.4309 | 22475.4616 | 1558543.9046 | 97214.985 | 13477504.4496 | 27849032.1429 | 363992.621 | 92861.4619 | 186916.8204 | 101052.2268 | 28237.2062
18 | Calib Std 9 |  | 10/16/2023 11:55:14 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5359798.9505 | 3618851.5029 | 15754.5511 | 595530.264 | 45584.3515 | 3015685.037 | 184848.2385 | 25275798.0176 | 50418073.3653 | 728870.8729 | 184090.3132 | 367226.7202 | 200060.2544 | 55661.3234
19 | Calib Std 10 |  | 10/16/2023 11:58:17 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 6869980.1148 | 4579309.7774 | 20212.671 | 800111.9084 | 59485.661 | 3818962.25 | 234397.3058 | 31784747.6652 | 62144348.994 | 908213.4717 | 230048.6353 | 466062.3851 | 250374.0271 | 69518.2876
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 330.237 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
20 | Calibration Curves |  | 10/16/2023 11:58:17 AM
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (cps) | Ca 315.887 (cps) | Ca 227.546 (cps) | K 766.490 (cps) | Na 330.237 (cps) | Mg 285.213 (cps) | Mg 279.077 (cps) | Mg 280.271 (cps) | Mg 279.553 (cps) | Si 251.611 (cps) | Si 212.412 (cps) | Si 288.158 (cps) | Si 252.851 (cps) | Si 221.667 (cps)
21 | Reagent Blank 1 |  | 10/16/2023 12:01:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | -983.9961 | -635.6795 | 2.5629 | 22.0757 | 44.205 | 55.4901 | 14.1893 | 485.2076 | 1017.6183 | 180.8613 | 51.0658 | 139.2234 | 35.2522 | -7.5397
22 | 1 |  | 10/16/2023 12:03:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5432350.1924 | 3664869.8662 | 15605.1105 | 78183.8349 | 14812.2041 | 5641083.2379 | 359517.7814 | 47361259.0214 | 999123459993 | 426625.9733 | 107875.5471 | 216245.4981 | 118020.0294 | 32588.2961
23 | 1 |  | 10/16/2023 12:07:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5461694.5936 | 3683068.1719 | 15626.4313 | 77037.3026 | 14889.9286 | 5659482.5848 | 361538.8204 | 47382349.1358 | 999123459993 | 427689.2986 | 108310.2504 | 216889.4434 | 118400.2352 | 32709.3098
24 | 2 |  | 10/16/2023 12:11:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1251351.5962 | 831694.8776 | 3331.178 | 14712.5062 | 2581.278 | 1646264.1528 | 105193.4961 | 14331353.4481 | 29221070.3818 | 53321.0857 | 13585.6985 | 27296.7333 | 14896.5269 | 4124.5022
25 | 2 |  | 10/16/2023 12:13:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1235561.3111 | 820728.0156 | 3374.6683 | 14618.7983 | 2510.5032 | 1624931.6852 | 103343.1046 | 14289334.17 | 29146408.8814 | 53889.9294 | 13720.2534 | 27676.9631 | 15067.1909 | 4146.3762
26 | 3 |  | 10/16/2023 12:16:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11718181.8303 | 7912301.2964 | 34284.6764 | 134524.4429 | 26926.4355 | 5202472.3913 | 326420.0182 | 43337271.0194 | 999123459993 | 644950.4318 | 165472.4743 | 332138.4577 | 180172.1757 | 49709.7021
27 | 3 |  | 10/16/2023 12:19:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11613510.3637 | 7843768.6589 | 33733.1743 | 133715.0636 | 26460.2765 | 5141631.2451 | 320847.5127 | 42663221.8591 | 999123459993 | 639826.2414 | 164066.7572 | 329648.8347 | 178646.7148 | 49337.7446
28 | 4 |  | 10/16/2023 12:22:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4500499.1934 | 3019017.083 | 12823.7019 | 68033.0501 | 4501.5467 | 2026668.7339 | 129135.0007 | 17805435.7608 | 36266741.8383 | 331923.0364 | 85047.7488 | 170798.7068 | 92890.066 | 25796.8288
29 | 4 |  | 10/16/2023 12:25:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4564323.898 | 3062187.0405 | 12895.4811 | 69473.6179 | 4542.7359 | 2048978.1452 | 129143.1643 | 17898258.3546 | 36439286.9279 | 330161.9557 | 84485.4663 | 169794.681 | 92400.8791 | 25675.076
30 | 5 |  | 10/16/2023 12:28:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 463092.6499 | 306354.1499 | 1177.8937 | 573.2878 | 78.9907 | 393482.1674 | 25690.3951 | 3556154.3435 | 7491643.7175 | 7615.5182 | 1897.5873 | 3900.1188 | 2068.5534 | 567.0653
31 | 5 |  | 10/16/2023 12:31:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 460637.1545 | 306401.2218 | 1207.2139 | 450.234 | 65.616 | 393644.6895 | 25662.4897 | 3595329.3435 | 7475712.6581 | 7588.8497 | 1919.7622 | 3918.3432 | 2102.429 | 546.7347
32 | 6 |  | 10/16/2023 12:34:23 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 143200.0007 | 94613.6627 | 289.5396 | 99.5817 | 65.1712 | 22041.9715 | 1564.0398 | 209509.1544 | 446412.2269 | 1611.7395 | 402.778 | 942.2 | 478.356 | 103.2173
33 | 6 |  | 10/16/2023 12:36:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 141959.3673 | 93772.8792 | 300.3138 | 21.8713 | 82.1534 | 22505.4828 | 1526.0177 | 208728.9973 | 444585.2227 | 1642.3438 | 391.6647 | 939.6738 | 445.1082 | 98.098
34 | 7 |  | 10/16/2023 12:39:17 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 6079791.1691 | 4100576.756 | 17716.5859 | 12868.1705 | 34348.9567 | 2531153.1279 | 160572.0595 | 21869121.5954 | 44000579.5895 | 7491.6667 | 1986.774 | 3832.9529 | 2075.5814 | 503.6819
35 | 7 |  | 10/16/2023 12:42:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 6104640.4497 | 4118281.5656 | 17643.9178 | 13002.9211 | 34433.4077 | 2539827.4099 | 159927.9293 | 21943990.6204 | 44143225.8411 | 7471.8306 | 1998.9757 | 3807.6351 | 2089.6673 | 500.2555
36 | 8 |  | 10/16/2023 12:46:22 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 439109.6362 | 290560.5485 | 1143.9155 | 569.008 | 122.8324 | 383283.1967 | 24663.1653 | 3422638.7245 | 7263814.1617 | 4498.0923 | 1103.9598 | 2324.1696 | 1212.3029 | 327.3342
37 | 8 |  | 10/16/2023 12:49:07 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 442819.1753 | 294224.4393 | 1158.4113 | 357.044 | 80.2617 | 383443.6605 | 24785.4483 | 3469120.6971 | 7217715.2853 | 4498.7668 | 1112.0125 | 2323.0803 | 1219.0771 | 323.5955
38 | 9 |  | 10/16/2023 12:51:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 386319.4833 | 255607.8578 | 944.5675 | 643.4274 | 85.4575 | 402912.857 | 26104.0364 | 3615352.2705 | 7616623.3071 | 8542.0217 | 2155.4308 | 4396.3119 | 2367.4145 | 635.196
39 | 9 |  | 10/16/2023 12:54:35 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 404464.9842 | 267647.2354 | 1040.8059 | 462.6057 | 112.6983 | 400726.5041 | 25974.8288 | 3597957.474 | 7632406.0637 | 8583.247 | 2158.7998 | 4378.9296 | 2357.6746 | 645.8328
40 | 10 |  | 10/16/2023 12:57:20 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1825030.9285 | 1214164.9207 | 5011.0995 | 35477.7468 | 3928.7527 | 2400429.1079 | 150777.2141 | 20849155.8872 | 42075122.3907 | 71820.4737 | 18138.0169 | 36709.9695 | 19950.78 | 5510.9198
41 | 10 |  | 10/16/2023 1:00:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1823525.3262 | 1213251.2394 | 5028.3576 | 34656.9816 | 3882.1574 | 2401523.3989 | 150905.242 | 20858998.1851 | 42091470.8307 | 72651.8272 | 18306.7413 | 37109.6055 | 20183.185 | 5595.7163
42 | 11 |  | 10/16/2023 1:03:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1811501.6363 | 1205720.9881 | 5001.9655 | 35437.7927 | 3857.1836 | 2393156.2223 | 149830.9637 | 20797012.4863 | 41968264.2237 | 72671.7035 | 18366.2193 | 37201.3081 | 20217.0616 | 5578.637
43 | 11 |  | 10/16/2023 1:06:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1793490.4584 | 1193674.2376 | 4971.3008 | 35032.939 | 3800.7198 | 2377688.3075 | 148963.1435 | 20569766.4338 | 41532652.4273 | 72254.8904 | 18250.0214 | 36905.0662 | 20129.9349 | 5540.0925
44 | 12 |  | 10/16/2023 1:09:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9149327.7693 | 6102567.1208 | 26906.6536 | 1692199.2227 | 9718.4581 | 3689731.1961 | 226612.7793 | 30799436.8049 | 60242312.4863 | 7744.1622 | 1954.5152 | 3892.9185 | 2202.4644 | 553.1699
45 | 12 |  | 10/16/2023 1:13:02 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9004960.2137 | 6007258.7326 | 26605.7977 | 1676764.792 | 9461.9152 | 3645329.2283 | 222174.7867 | 30434884.6789 | 59558504.7896 | 7817.0673 | 1949.494 | 3925.1706 | 2215.5892 | 546.5007
46 | 13 |  | 10/16/2023 1:16:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1516353.9424 | 1009999.2558 | 4140.5139 | 68382.3128 | 7457.3031 | 552196.395 | 34851.8382 | 4899778.2442 | 10343260.6465 | 317138.3463 | 79115.0648 | 162402.002 | 87218.9425 | 24330.6295
47 | 13 |  | 10/16/2023 1:19:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1510872.2401 | 1006621.5358 | 4105.3686 | 68103.9965 | 7414.8313 | 551275.5256 | 34905.6713 | 4896179.1873 | 10322750.0637 | 317974.3928 | 79456.6152 | 162764.1328 | 87776.1959 | 24424.2704
48 | 14 |  | 10/16/2023 1:22:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4966366.2381 | 3348086.6195 | 14231.7278 | 46832.0582 | 6666.8202 | 5157584.0166 | 319069.2537 | 43089385.8179 | 999123459993 | 203342.5549 | 51203.5654 | 103802.0363 | 56533.3962 | 15530.1828
49 | 14 |  | 10/16/2023 1:25:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4955726.9013 | 3340983.3292 | 14321.6309 | 46832.5446 | 6671.9425 | 5150411.6627 | 322334.1895 | 43413096.8663 | 999123459993 | 204460.3558 | 51416.1925 | 104412.0457 | 56841.7636 | 15632.0391
50 | 15 |  | 10/16/2023 1:28:39 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2302275.6319 | 1538725.413 | 6406.1505 | 29322.0905 | 4158.7311 | 2966951.2214 | 186183.9326 | 25392633.3503 | 50439841.2631 | 84372.4879 | 21200.802 | 43010.5058 | 23483.8148 | 6437.0374
51 | 15 |  | 10/16/2023 1:31:42 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2287476.7917 | 1527940.4915 | 6320.1312 | 28466.5049 | 4009.5343 | 2946219.0246 | 184599.2594 | 25314520.0011 | 50301144.458 | 83072.2069 | 20848.994 | 42369.9799 | 23118.8253 | 6320.6235
52 | 16 |  | 10/16/2023 1:34:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3440728.5769 | 2323678.4532 | 9899.3724 | 118419.8117 | 12878.3385 | 2515023.7155 | 157764.3078 | 21771785.5144 | 43716757.7684 | 459012.2832 | 116175.0142 | 234255.4416 | 128067.4077 | 35349.6266
53 | 16 |  | 10/16/2023 1:38:15 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3457255.0982 | 2335257.1352 | 9858.4911 | 118169.3307 | 12855.8112 | 2508069.8549 | 156598.6962 | 21523136.3483 | 43247129.3784 | 462173.1348 | 115946.7595 | 234043.4704 | 127914.7621 | 35333.6459
54 | 17 |  | 10/16/2023 1:41:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11312349.7289 | 7473714.5219 | 33068.9424 | 132676.8781 | 25977.7186 | 4815292.4336 | 298332.6129 | 40606751.1341 | 999123459993 | 618448.3075 | 156300.3492 | 314091.0896 | 171868.1168 | 47201.5998
55 | 17 |  | 10/16/2023 1:44:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11398259.6453 | 7609989.825 | 33459.7409 | 137372.5486 | 26328.2079 | 4886673.6331 | 300936.9012 | 40459808.3021 | 999123459993 | 618223.4888 | 155181.562 | 312410.4922 | 170695.5213 | 46903.2563
56 | 18 |  | 10/16/2023 1:47:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3986106.133 | 2676936.9407 | 11397.6668 | 193136.8304 | 13514.1781 | 3088582.8444 | 192653.3656 | 26648307.4915 | 52794993.7151 | 588713.3826 | 148969.316 | 299827.5872 | 163963.5193 | 45496.1845
57 | std-5 |  | 10/16/2023 1:51:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 733977.7193 | 487034.2496 | 1988.9524 | 55969.4349 | 5292.3444 | 400733.8079 | 25290.8326 | 3544675.5219 | 7502475.5282 | 90937.9565 | 22783.2563 | 46635.2412 | 25258.3895 | 7022.7673
58 | 18 |  | 10/16/2023 1:53:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3955302.0197 | 2654314.0865 | 11265.4701 | 191245.0364 | 13361.3297 | 3071620.2073 | 189093.0393 | 26174835.8342 | 51939516.1473 | 586665.8901 | 147056.1913 | 296642.3755 | 161840.1033 | 44913.8606
59 | 19 |  | 10/16/2023 1:57:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3111898.2368 | 2093912.8519 | 8907.6393 | 70078.5808 | 12649.4985 | 2023028.9708 | 126398.7575 | 17655304.4544 | 35934132.6317 | 630358.6687 | 159151.9997 | 320321.7377 | 175158.9739 | 48642.0796
60 | 19 |  | 10/16/2023 2:01:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3127778.8763 | 2105338.2967 | 8966.7284 | 71732.9319 | 12687.3084 | 2032743.434 | 127009.9025 | 17668356.5792 | 35957510.8941 | 633446.0545 | 159824.4416 | 321717.3107 | 176030.3691 | 48835.2677
61 | 20 |  | 10/16/2023 2:04:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 7537758.5363 | 5112755.9304 | 22059.75 | 127770.6529 | 6671.2652 | 4275052.3548 | 265595.326 | 36055614.5901 | 999123459993 | 366763.6141 | 93396.9519 | 188900.1136 | 102727.6183 | 28394.9781
62 | 20 |  | 10/16/2023 2:07:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 7893538.1878 | 5276406.9647 | 22856.1958 | 125355.6426 | 6218.3445 | 4352423.266 | 271481.6982 | 36442079.4965 | 999123459993 | 355254.8804 | 90376.184 | 182852.0613 | 99514.5156 | 27474.1213
63 | 21 |  | 10/16/2023 2:10:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1405291.6555 | 935272.1398 | 3854.9825 | 28368.7125 | 2746.6748 | 1802936.3455 | 113113.9126 | 15675219.2324 | 31754387.9567 | 53388.7597 | 13489.2797 | 27354.453 | 14960.1317 | 4117.2551
64 | 21 |  | 10/16/2023 2:13:10 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1396986.2302 | 928179.6887 | 3792.5538 | 27538.3446 | 2623.6093 | 1797135.8416 | 112304.4769 | 15667287.0886 | 31747495.3981 | 52875.9813 | 13370.4861 | 27048.8128 | 14796.9209 | 4032.3574
65 | 22 |  | 10/16/2023 2:16:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4127737.0944 | 2774333.1608 | 11849.7499 | 77172.762 | 14266.9171 | 6676732.1039 | 423324.5856 | 55227530.813 | 999123459993 | 390254.8263 | 99253.9863 | 201154.8601 | 109594.9324 | 30225.6512
66 | 22 |  | 10/16/2023 2:19:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4175832.4967 | 2807260.0164 | 11934.2796 | 76649.3967 | 14364.4932 | 6737230.3863 | 429206.4405 | 55170411.8284 | 999123459993 | 393529.3609 | 100288.6963 | 203091.3381 | 110627.1408 | 30532.8833
67 | 23 |  | 10/16/2023 2:23:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2026415.5155 | 1357971.4673 | 5731.4924 | 76707.6143 | 14000.0077 | 8890430.0788 | 559584.0321 | 71056839.3979 | 999123459993 | 362910.5671 | 91080.1939 | 185502.6313 | 100584.8655 | 28007.4555
68 | 23 |  | 10/16/2023 2:26:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2006745.4035 | 1344302.7358 | 5607.8823 | 76753.0178 | 13706.5155 | 8824693.9494 | 560256.1164 | 70415729.463 | 999123459993 | 362449.5837 | 90132.4499 | 185393.3768 | 99640.0994 | 27731.0617
69 | 24 |  | 10/16/2023 2:29:29 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 7048613.9609 | 4781971.4903 | 21163.9078 | 185725.6245 | 9165.0738 | 12960056.484 | 835956.1358 | 97549134.7879 | 999123459993 | 1527.1039 | 389.8904 | 686.7811 | 455.548 | 57.2446
70 | 24 |  | 10/16/2023 2:32:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 7292994.9315 | 4840356.4301 | 21264.6693 | 189328.1528 | 9346.3329 | 13053722.7484 | 845403.3311 | 999123459993 | 999123459993 | 1625.2265 | 369.5407 | 733.9612 | 445.8853 | 66.9677
71 | 25 |  | 10/16/2023 2:36:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11366215.7952 | 7687698.4477 | 33348.6357 | 131498.5767 | 26150.1875 | 4920343.5259 | 308253.0401 | 40935443.3294 | 999123459993 | 637240.174 | 161491.9907 | 324968.2441 | 177513.7952 | 48887.4803
72 | 25 |  | 10/16/2023 2:38:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11398569.4028 | 7706764.1162 | 33487.6316 | 131761.6569 | 26302.0772 | 4961128.4634 | 309572.5003 | 41021693.1291 | 999123459993 | 639075.5094 | 160988.382 | 324183.8784 | 177016.6028 | 48782.594
73 | 26 |  | 10/16/2023 2:41:44 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4985823.071 | 3355532.4317 | 14208.1486 | 64153.0628 | 10478.0848 | 3999725.3622 | 250800.9354 | 33948894.4661 | 65892746.552 | 231558.6015 | 58500.085 | 118564.7997 | 64506.213 | 17729.5524
74 | 26 |  | 10/16/2023 2:44:58 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4900949.8716 | 3295793.5675 | 14077.5744 | 62347.5984 | 10257.5849 | 3942515.8461 | 247020.033 | 33560082.5938 | 65219592.6412 | 228883.6226 | 57787.8717 | 117415.618 | 63800.8393 | 17566.6501
75 | 27 |  | 10/16/2023 2:48:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1912518.1548 | 1277140.303 | 5212.4291 | 45178.5732 | 6332.5257 | 3130528.299 | 199540.0443 | 27132712.1787 | 53777727.8277 | 445818.633 | 111498.1342 | 228330.7558 | 122743.7052 | 34469.8719
76 | 27 |  | 10/16/2023 2:51:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1916447.7503 | 1280382.7929 | 5268.0137 | 44768.1043 | 6245.5045 | 3136604.4453 | 200319.0375 | 27135410.4907 | 53776079.0168 | 449359.1949 | 112182.9857 | 230015.2084 | 123400.047 | 34670.3481
77 | 17_1/2 |  | 10/16/2023 2:54:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5749102.1819 | 3876574.4815 | 16651.0991 | 53496.2468 | 12320.7984 | 2514294.0681 | 157741.9881 | 21556150.3356 | 43406120.75 | 331720.9709 | 84239.1483 | 171071.3274 | 92723.971 | 25641.0716
78 | 28 |  | 10/16/2023 2:58:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9778623.6771 | 6543304.5776 | 29322.4832 | 425412.9509 | 50432.1409 | 14870218.1242 | 985218.7918 | 999123459993 | 999123459993 | 236071.0674 | 59534.9329 | 121037.4366 | 65402.9158 | 17937.4135
79 | 28 |  | 10/16/2023 3:00:59 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9766954.6259 | 6627610.4634 | 29550.1619 | 429190.2244 | 51000.1852 | 14756125.965 | 991302.4318 | 999123459993 | 999123459993 | 235610.5411 | 59302.7718 | 120751.4103 | 65216.8183 | 17871.4106
80 | 29 |  | 10/16/2023 3:03:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14694024.2282 | 9971102.7401 | 44241.5866 | 417806.7372 | 17143.6597 | 24098202.1119 | 1708823.7122 | 999123459993 | 999123459993 | 1446.9577 | 363.7396 | 652.7635 | 410.5146 | 45.5253
81 | 29 |  | 10/16/2023 3:07:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14088709.6744 | 9548923.4565 | 42609.3367 | 396917.1678 | 16557.9692 | 23385197.3512 | 1655474.9241 | 999123459993 | 999123459993 | 1444.444 | 341.6293 | 641.0177 | 408.1832 | 40.2099
82 | 30 |  | 10/16/2023 3:10:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 7622647.4749 | 5183091.9444 | 22586.9955 | 192169.4217 | 10763.2192 | 13745453.4035 | 911056.3391 | 999123459993 | 999123459993 | 1803.7377 | 441.4154 | 938.009 | 528.0532 | 77.4335
83 | 30 |  | 10/16/2023 3:13:33 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 7757673.896 | 5162541.6602 | 22559.3337 | 189839.6429 | 10553.5319 | 13687064.1075 | 906945.1344 | 999123459993 | 999123459993 | 1844.5758 | 455.529 | 962.3884 | 523.7536 | 96.9569
84 | 31 |  | 10/16/2023 3:16:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1555520.8239 | 1046994.645 | 4214.2781 | 69983.2896 | 5111.5104 | 1073840.9898 | 69282.1289 | 9644795.7034 | 19989679.4098 | 270997.8648 | 67490.0488 | 138504.3195 | 74832.4606 | 20776.1053
85 | 31 |  | 10/16/2023 3:19:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1535561.4888 | 1020940.6613 | 4109.6257 | 71399.4765 | 5000.737 | 1050700.331 | 67275.2654 | 9372534.7456 | 19449838.9012 | 260904.7837 | 65332.7092 | 132255.4873 | 72469.5534 | 20181.082
86 | 32 |  | 10/16/2023 3:22:25 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 43050.3605 | 28774.0677 | 110.5431 | 3340.932 | 2175.3487 | 632219.5185 | 40429.104 | 5716432.9025 | 11889072.6127 | 16415.6823 | 4075.7766 | 8421.3922 | 4514.8686 | 1238.999
87 | 32 |  | 10/16/2023 3:25:05 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 38678.5031 | 25480.2956 | 94.0381 | 3914.5853 | 2304.4682 | 634020.9551 | 40844.5722 | 5715447.4042 | 11890105.7943 | 16228.5806 | 4051.7271 | 8323.2511 | 4518.7696 | 1221.2083
88 | 33 |  | 10/16/2023 3:27:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4685831.7681 | 3150018.4498 | 13382.0311 | 28254.9571 | 11945.5931 | 3121821.3379 | 195606.0064 | 26958088.0016 | 53424626.0027 | 370686.162 | 93629.8141 | 191333.9493 | 104008.594 | 28671.8481
89 | 33 |  | 10/16/2023 3:31:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4714664.4575 | 3170947.3436 | 13430.4174 | 28217.4211 | 11952.5266 | 3138679.1521 | 197252.9428 | 26967100.1538 | 53445957.5664 | 372054.818 | 94044.3462 | 191920.2196 | 104317.8377 | 28795.1493
90 | 34 |  | 10/16/2023 3:34:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2349029.7578 | 1574052.299 | 6567.5633 | 156898.9317 | 11509.8511 | 1809467.3619 | 113399.346 | 15754920.5346 | 31938567.3637 | 91952.796 | 22934.0691 | 47129.3839 | 25577.0124 | 7077.3707
91 | 34 |  | 10/16/2023 3:37:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2333043.2847 | 1563124.8976 | 6546.6984 | 154136.2243 | 11367.6145 | 1796976.5201 | 113204.6463 | 15738602.8382 | 32235663.8418 | 91730.0929 | 22847.2939 | 47054.1136 | 25551.4198 | 7026.9428

## Corrected Intensities RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
1 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 10:58:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 12.87% | 25.82% | 1.82% | 7.353% | 2.493% | 2.165% | 18.85% | 0.868% | 9.995% | 19.41% | 2.206% | 3.452% | 3.646% | 1.793% | 1.609% | 28.1% | 23.17%
2 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:00:40 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.2733% | 0.2264% | 0.7231% | 8.578% | 1.377% | 1.286% | 33.27% | 1.582% | 0.1522% | 0.364% | 0.3345% | 0.2517% | 0.6319% | 0.6645% | 1.099% | 1.734% | 1.663%
3 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:03:08 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.6529% | 0.5284% | 0.1991% | 2.076% | 0.752% | 0.9893% | 1.261% | 1.238% | 0.3853% | 1.487% | 0.6546% | 0.682% | 0.3308% | 0.3247% | 0.1913% | 0.02649% | 2.215%
4 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:05:34 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.6852% | 0.7178% | 0.2326% | 8.699% | 0.9512% | 1.399% | 3.543% | 1.426% | 0.6787% | 0.5658% | 0.7087% | 0.7286% | 0.7873% | 0.7439% | 0.9047% | 0.968% | 0.4362%
5 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:08:20 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.2425% | 0.2025% | 0.195% | 2.328% | 0.3245% | 0.9368% | 2.079% | 1.029% | 0.2241% | 0.3535% | 0.2713% | 0.2376% | 0.3906% | 0.2484% | 0.2775% | 0.3643% | 0.02065%
6 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:11:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.6785% | 0.7259% | 0.1106% | 1.638% | 0.1757% | 0.4401% | 0.6945% | 0.5325% | 0.4767% | 0.5792% | 0.6994% | 0.6656% | 0.3156% | 0.3256% | 0.183% | 0.4067% | 0.4241%
7 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:14:12 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.9024% | 0.926% | 0.2793% | 0.4264% | 0.4716% | 1.042% | 1.01% | 1.145% | 0.6111% | 0.3954% | 1.002% | 0.2772% | 1.043% | 0.2971% | 0.2631% | 0.2997% | 0.176%
8 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:17:26 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.3429% | 0.405% | 0.1616% | 0.2384% | 0.125% | 0.973% | 0.8498% | 1.099% | 0.2528% | 0.6942% | 0.2516% | 0.2119% | 0.5806% | 0.6709% | 0.6545% | 0.5488% | 0.4777%
9 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 11:29:33 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 19.56% | 17.23% | 8.906% | 9.174% | 1.337% | 1.197% | 13.68% | 0.3897% | 5.739% | 37.02% | 5.701% | 7.525% | 2.524% | 3.433% | 0.8087% | 9.224% | 8.769%
10 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:32:00 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8177% | 0.7556% | 1.071% | 23.37% | 1.794% | 1.575% | 15.66% | 2.125% | 0.2664% | 1.821% | 0.7571% | 0.7752% | 0.5444% | 1.086% | 0.7151% | 2.317% | 1.284%
11 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:34:27 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5471% | 0.5103% | 0.6512% | 7.23% | 1.518% | 0.2023% | 7.797% | 0.3735% | 0.313% | 1.595% | 0.6282% | 0.6461% | 0.2349% | 0.1452% | 0.2653% | 0.9938% | 2.726%
12 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:36:53 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3433% | 0.4089% | 0.1157% | 4.292% | 0.2333% | 0.3148% | 6.364% | 0.7922% | 0.2413% | 0.7723% | 0.3872% | 0.3674% | 0.4324% | 0.6647% | 0.5816% | 0.4466% | 0.3062%
13 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:39:34 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8046% | 0.8263% | 0.2213% | 2.751% | 0.2858% | 0.4638% | 1.133% | 0.5362% | 0.639% | 0.4587% | 0.8557% | 0.565% | 0.3787% | 0.1413% | 0.1251% | 0.3485% | 0.1342%
14 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:42:19 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9361% | 0.946% | 0.3341% | 1.374% | 0.4602% | 0.7359% | 1.409% | 0.8006% | 0.7572% | 0.596% | 0.8954% | 0.2664% | 0.4817% | 0.9679% | 0.5412% | 0.6018% | 0.4624%
15 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:45:15 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9288% | 0.9418% | 0.2518% | 0.4401% | 0.1659% | 0.9602% | 0.9152% | 1.043% | 0.6682% | 0.6227% | 0.9453% | 0.01816% | 0.9076% | 0.4951% | 0.4684% | 0.4424% | 0.3449%
16 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:48:12 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5299% | 0.5178% | 0.2435% | 1.325% | 0.8662% | 1.305% | 0.5133% | 1.362% | 0.372% | 0.7975% | 0.275% | 0.2304% | 0.5124% | 0.694% | 0.8378% | 0.9515% | 0.8704%
17 | Calib Std 8 |  | 10/16/2023 11:51:45 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3929% | 0.3501% | 0.2321% | 0.3263% | 0.8705% | 0.694% | 0.8106% |  | 0.2459% | 0.1519% | 0.1765% | 0.1515% | 0.326% | 0.2392% | 0.1817% | 0.1239% | 0.1579%
18 | Calib Std 9 |  | 10/16/2023 11:55:14 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6025% | 0.6151% | 0.1882% | 0.3253% | 0.4047% |  | 0.5461% |  | 0.4996% | 0.2626% | 0.3673% | 0.3263% | 0.6739% | 0.1719% | 0.1746% | 0.1237% | 0.1174%
19 | Calib Std 10 |  | 10/16/2023 11:58:17 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3882% | 0.3712% |  | 0.09135% | 0.421% |  | 0.2528% |  | 0.282% | 0.4035% | 0.3896% | 0.3503% | 0.3649% | 0.3886% | 0.3272% | 0.4785% | 0.4696%
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
21 | Reagent Blank 1 |  | 10/16/2023 12:01:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.129% | 9.342% | 6.582% | 985.7% | 314.3% | 82.17% | 88.19% | 3.309% | 136.5% | 301.2% | 61.69% | 53.78% | 22.24% | 17.94% | 42.76% | 122.5% | 319.3%
22 | 1 |  | 10/16/2023 12:03:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.058% | 1.094% | 0.4203% | 0.2916% | 1.366% | 0.2424% | 0.6935% | 0.5964% | 0.7879% | 1.426% | 0.1922% |  | 1.554% | 0.3688% | 0.2565% | 0.228% | 0.2367%
23 | 1 |  | 10/16/2023 12:07:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4317% | 0.4459% | 0.1182% | 0.3264% | 0.7525% | 0.713% | 0.2573% | 0.8633% | 0.2867% | 0.4664% | 0.2104% |  | 0.4775% | 0.4317% | 0.3552% | 0.5118% | 0.3449%
24 | 2 |  | 10/16/2023 12:11:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.239% | 1.307% | 0.2343% | 1.76% | 0.2388% | 1.117% | 4.633% | 1.13% | 0.8926% | 1.421% | 0.5435% | 0.5159% | 0.4245% | 0.8081% | 0.3509% | 0.5875% | 0.9429%
25 | 2 |  | 10/16/2023 12:13:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8193% | 0.7923% | 0.1909% | 0.5581% | 0.6754% | 0.3029% | 2.244% | 0.3309% | 0.6218% | 0.9399% | 0.06552% | 0.05831% | 0.4475% | 0.6787% | 0.5227% | 0.4528% | 0.6757%
26 | 3 |  | 10/16/2023 12:16:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3127% | 0.3191% |  | 0.3613% | 0.6122% | 0.1634% | 0.596% |  | 0.2484% | 0.6061% | 0.3383% |  | 0.6133% | 0.6488% | 0.6286% | 0.6423% | 0.5644%
27 | 3 |  | 10/16/2023 12:19:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4707% | 0.4729% |  | 0.5574% | 0.06064% | 0.1519% | 0.1172% |  | 0.03903% | 0.8788% | 0.4259% |  | 0.8293% | 0.8519% | 0.7721% | 0.9188% | 0.8368%
28 | 4 |  | 10/16/2023 12:22:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.346% | 0.3503% | 0.03351% | 0.4042% | 0.5418% | 0.4834% | 1.466% | 0.5772% | 0.2521% | 0.1798% | 0.1677% | 0.1621% | 0.4437% | 0.4142% | 0.4929% | 0.4123% | 0.3871%
29 | 4 |  | 10/16/2023 12:25:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4747% | 0.5178% | 0.1168% | 0.259% | 0.9779% | 0.6503% | 0.7457% | 0.4604% | 0.3941% | 0.5726% | 0.2208% | 0.2114% | 0.543% | 0.5573% | 0.6053% | 0.5548% | 0.5745%
30 | 5 |  | 10/16/2023 12:28:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7546% | 0.7677% | 0.4039% | 3.13% | 16.43% | 13.1% | 32.57% | 1.566% | 0.4466% | 0.7013% | 0.7385% | 0.242% | 1.041% | 2.18% | 2.488% | 2.252% | 2.798%
31 | 5 |  | 10/16/2023 12:31:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.771% | 0.8272% | 0.654% | 3.955% | 33.53% | 5.117% | 20.83% | 0.8988% | 0.5842% | 0.8816% | 0.5918% | 0.5847% | 0.9642% | 1.965% | 0.9254% | 2.208% | 2.004%
32 | 6 |  | 10/16/2023 12:34:23 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6182% | 0.6291% | 0.1112% | 10.65% | 180.9% | 14% | 16.12% | 9.082% | 0.3962% | 1.549% | 0.6572% | 0.606% | 1.102% | 4.734% | 1.308% | 6.79% | 16.35%
33 | 6 |  | 10/16/2023 12:36:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1031% | 0.2013% | 0.623% | 1.449% | 250.6% | 3.348% | 16.31% | 3.612% | 0.3848% | 2.228% | 0.207% | 0.1629% | 0.6553% | 4.889% | 2.873% | 7.808% | 10.84%
34 | 7 |  | 10/16/2023 12:39:17 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1218% | 0.115% | 0.1493% | 0.3631% | 3.42% | 0.3115% | 0.09747% | 0.3205% | 0.0779% | 0.4212% | 0.4512% | 0.4284% | 0.7978% | 0.3928% | 1.103% | 1.292% | 3.067%
35 | 7 |  | 10/16/2023 12:42:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7246% | 0.7447% | 0.6002% | 0.5241% | 2.703% | 0.2916% | 1.189% | 0.2823% | 0.5662% | 1.337% | 1.269% | 1.188% | 0.5937% | 1.905% | 0.3878% | 1.114% | 5.656%
36 | 8 |  | 10/16/2023 12:46:22 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2243% | 0.1978% | 0.677% | 5.409% | 11.71% | 4.147% | 58.95% | 2.87% | 0.1873% | 0.3356% | 0.1802% | 0.6269% | 0.4091% | 2.161% | 2.008% | 1.925% | 4.77%
37 | 8 |  | 10/16/2023 12:49:07 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7161% | 0.7071% | 0.2343% | 1.866% | 28% | 17.78% | 52.2% | 1.868% | 0.4746% | 1.14% | 0.5077% | 0.4958% | 0.5807% | 1.303% | 1.192% | 0.4669% | 7.95%
38 | 9 |  | 10/16/2023 12:51:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.09285% | 0.08418% | 0.2736% | 2.831% | 36.34% | 8.967% | 67.06% | 7.594% | 0.2338% | 0.4351% | 0.1347% | 0.5097% | 0.1998% | 0.9614% | 0.382% | 1.335% | 2.042%
39 | 9 |  | 10/16/2023 12:54:35 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4083% | 0.4043% | 0.3865% | 1.833% | 45.72% | 2.862% | 21.09% | 3.325% | 0.1658% | 0.3961% | 0.3681% | 0.1658% | 0.7064% | 2.589% | 0.5058% | 0.8671% | 3.972%
40 | 10 |  | 10/16/2023 12:57:20 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4187% | 0.4449% | 0.244% | 0.5307% | 0.5425% | 0.5007% | 1.221% | 0.6794% | 0.3062% | 0.3949% | 0.03675% | 0.03693% | 0.08604% | 0.3527% | 0.1851% | 0.226% | 0.05456%
41 | 10 |  | 10/16/2023 1:00:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3464% | 0.3585% | 0.118% | 0.8438% | 0.7326% | 0.2874% | 2.47% | 0.2448% | 0.2353% | 0.4057% | 0.2609% | 0.2503% | 0.424% | 0.5668% | 0.723% | 0.56% | 0.6299%
42 | 11 |  | 10/16/2023 1:03:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.09587% | 0.08979% | 0.1741% | 0.1635% | 0.3457% | 1.046% | 1.366% | 0.2923% | 0.06435% | 0.1304% | 0.2949% | 0.279% | 0.1905% | 0.1683% | 0.2657% | 0.2304% | 0.4093%
43 | 11 |  | 10/16/2023 1:06:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5092% | 0.5543% | 0.247% | 0.3628% | 1.036% | 0.2799% | 1.843% | 0.2583% | 0.3596% | 0.6574% | 0.3252% | 0.3153% | 0.3886% | 0.4618% | 0.6136% | 0.6546% | 0.2244%
44 | 12 |  | 10/16/2023 1:09:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2368% | 0.7132% |  | 0.1567% | 0.4888% | 0.981% | 0.2409% | 1.06% | 0.5349% | 0.7576% | 0.2052% | 0.2033% | 0.642% | 0.5179% | 0.3307% | 1.398% | 7.168%
45 | 12 |  | 10/16/2023 1:13:02 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.279% | 0.1802% |  | 0.1962% | 0.928% | 0.4962% | 0.5844% | 0.4976% | 0.05847% | 1.147% | 1.311% | 1.196% | 0.5877% | 0.9864% | 1.312% | 0.5899% | 1.199%
46 | 13 |  | 10/16/2023 1:16:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7858% | 0.782% | 0.377% | 0.4355% | 0.5521% | 0.6711% | 1.497% | 0.6975% | 0.5676% | 0.7687% | 0.7732% | 0.7016% | 0.7363% | 0.6447% | 0.7536% | 0.6494% | 0.5238%
47 | 13 |  | 10/16/2023 1:19:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6673% | 0.6649% | 0.4605% | 0.3073% | 0.5455% | 0.7407% | 0.7377% | 0.7632% | 0.4769% | 0.2873% | 0.6339% | 0.7801% | 0.6603% | 0.1753% | 0.6478% | 0.2091% | 0.2012%
48 | 14 |  | 10/16/2023 1:22:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5397% | 0.5581% | 0.3756% | 0.6751% | 0.84% | 0.4201% | 0.4883% | 0.4737% | 0.3893% | 0.739% | 0.6661% |  | 0.6214% | 0.7842% | 0.7174% | 0.5363% | 0.5213%
49 | 14 |  | 10/16/2023 1:25:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6812% | 0.7112% | 0.236% | 0.6108% | 0.4129% | 0.324% | 1.421% | 0.3192% | 0.4669% | 0.2361% | 0.3642% |  | 0.1731% | 0.2213% | 0.1961% | 0.08855% | 0.1959%
50 | 15 |  | 10/16/2023 1:28:39 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1059% | 0.1032% | 0.5124% | 0.4554% | 0.8816% | 0.4371% | 1.27% | 0.5838% | 0.08517% | 0.1667% | 0.4239% | 0.407% | 0.1928% | 0.1274% | 0.3872% | 0.4053% | 0.8442%
51 | 15 |  | 10/16/2023 1:31:42 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7666% | 0.8% | 0.3299% | 1.135% | 1.616% | 0.5437% | 2.568% | 0.4432% | 0.4269% | 0.7613% | 0.5558% | 0.5234% | 0.9339% | 0.9485% | 0.8794% | 1.052% | 0.7034%
52 | 16 |  | 10/16/2023 1:34:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7062% | 0.7537% | 0.2752% | 0.1349% | 0.5922% | 0.2582% | 0.3916% | 0.2972% | 0.474% | 0.3456% | 0.2816% | 0.2617% | 0.786% | 0.3191% | 0.2453% | 0.327% | 0.4033%
53 | 16 |  | 10/16/2023 1:38:15 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4641% | 0.4521% | 0.2783% | 0.6983% | 0.6486% | 0.3491% | 0.8603% | 0.4671% | 0.2037% | 1.231% | 0.06161% | 0.06864% | 0.5167% | 1.191% | 1.131% | 1.153% | 1.095%
54 | 17 |  | 10/16/2023 1:41:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5065% | 0.5863% |  | 0.8748% | 0.1111% | 0.3052% | 0.7845% |  | 0.4631% | 1.103% | 0.5155% |  | 0.5924% | 1.212% | 1.03% | 1.04% | 1.05%
55 | 17 |  | 10/16/2023 1:44:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1135% | 0.387% |  | 0.8017% | 0.7213% | 0.0569% | 0.3006% |  | 0.2848% | 1.158% | 0.1303% |  | 0.3809% | 1.082% | 0.9827% | 1.039% | 0.9852%
56 | 18 |  | 10/16/2023 1:47:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.074% | 1.099% | 0.1345% | 0.5999% | 0.664% | 0.2347% | 0.7483% | 0.1957% | 0.8234% | 0.9701% | 0.3157% | 0.3031% | 1.03% | 1.051% | 0.9358% | 0.9441% | 1.004%
57 | std-5 |  | 10/16/2023 1:51:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6642% | 0.6706% | 0.08667% | 0.3443% | 0.4905% | 0.3715% | 0.8384% | 0.3168% | 0.5892% | 0.1903% | 0.6571% | 0.5022% | 0.05514% | 0.1214% | 0.0658% | 0.1336% | 0.2419%
58 | 18 |  | 10/16/2023 1:53:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.022% | 1.055% | 0.4407% | 0.7677% | 0.2756% | 0.2023% | 0.4484% | 0.3182% | 0.7363% | 0.5182% | 0.373% | 0.3367% | 1.017% | 0.6053% | 0.5802% | 0.5675% | 0.6893%
59 | 19 |  | 10/16/2023 1:57:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6316% | 0.6306% | 0.2707% | 0.08788% | 1.058% | 0.4853% | 1.252% | 0.3359% | 0.559% | 0.5525% | 0.2955% | 0.2803% | 0.3245% | 0.865% | 0.7253% | 0.7651% | 0.7561%
60 | 19 |  | 10/16/2023 2:01:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7517% | 0.7623% | 0.7484% | 1.168% | 1.33% | 0.4012% | 0.8327% | 0.4368% | 0.6092% | 0.6558% | 0.2992% | 0.2737% | 0.2502% | 0.08673% | 0.05869% | 0.1468% | 0.217%
61 | 20 |  | 10/16/2023 2:04:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.06921% | 0.06172% |  | 0.3203% | 0.652% | 0.2432% | 1.247% | 0.2116% | 0.09694% | 0.1276% | 0.2713% |  | 0.4781% | 0.6496% | 0.5045% | 0.5923% | 0.5315%
62 | 20 |  | 10/16/2023 2:07:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2718% | 0.7871% |  | 0.6361% | 1.009% | 0.1757% | 2.565% | 0.1835% | 0.5375% | 0.4563% | 0.258% |  | 0.3766% | 0.5054% | 0.4357% | 0.4406% | 0.4348%
63 | 21 |  | 10/16/2023 2:10:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2491% | 0.2579% | 0.32% | 1.259% | 0.5295% | 0.2077% | 2.246% | 0.8659% | 0.09316% | 0.2322% | 0.2434% | 0.2421% | 0.9056% | 1.108% | 0.7821% | 1.103% | 1.2%
64 | 21 |  | 10/16/2023 2:13:10 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7069% | 0.7064% | 0.3767% | 0.1898% | 0.7788% | 0.3785% | 2.244% | 0.4058% | 0.5131% | 0.7346% | 0.2293% | 0.2248% | 0.05625% | 0.2937% | 0.4009% | 0.2337% | 0.21%
65 | 22 |  | 10/16/2023 2:16:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.448% | 1.478% | 0.1728% | 0.6313% | 0.4226% | 0.07074% | 0.6082% | 0.132% | 1.072% | 1.623% | 0.4189% |  | 0.5908% | 0.5085% | 0.5896% | 0.5953% | 0.448%
66 | 22 |  | 10/16/2023 2:19:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.548% | 0.5778% | 0.2709% | 0.3994% | 0.8054% | 0.07995% | 0.9843% | 0.6331% | 0.4036% | 0.6187% | 0.3417% |  | 0.6124% | 0.7611% | 0.6263% | 0.677% | 0.6787%
67 | 23 |  | 10/16/2023 2:23:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4804% | 0.5039% | 0.3478% | 0.8487% | 0.4829% | 0.2103% | 0.3247% | 0.1831% | 0.2633% | 0.5679% | 0.3222% |  | 0.5303% | 0.3714% | 0.5198% | 0.2046% | 0.3036%
68 | 23 |  | 10/16/2023 2:26:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1296% | 0.1087% | 0.1536% | 1.239% | 0.3662% | 0.2513% | 0.8699% | 0.2513% | 0.441% | 0.1169% | 0.6197% |  | 0.0907% | 1.017% | 0.1317% | 0.9039% | 0.8308%
69 | 24 |  | 10/16/2023 2:29:29 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5219% | 0.5231% |  | 0.5882% | 0.229% | 0.3522% | 0.7286% | 0.3316% | 0.5017% | 0.5493% | 0.5005% |  | 0.4974% | 3.061% | 2.443% | 2.764% | 52.38%
70 | 24 |  | 10/16/2023 2:32:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9249% | 0.4994% |  | 0.1689% | 0.5489% | 0.3126% | 0.9669% | 0.3822% | 0.6262% | 0.5437% |  |  | 3.432% | 6.127% | 4.671% | 10.03% | 23.89%
71 | 25 |  | 10/16/2023 2:36:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2368% | 0.2408% |  | 0.3599% | 0.1678% | 0.19% | 0.3623% |  | 0.4592% | 0.3141% | 0.2209% |  | 0.6082% | 0.3563% | 0.3803% | 0.3578% | 0.3112%
72 | 25 |  | 10/16/2023 2:38:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4547% | 0.4797% |  | 0.5286% | 0.4012% | 0.1288% | 0.5048% |  | 0.3024% | 0.6765% | 0.4562% |  | 0.3384% | 0.67% | 0.5537% | 0.5888% | 0.7553%
73 | 26 |  | 10/16/2023 2:41:44 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2872% | 0.3107% | 0.3409% | 0.4359% | 0.2762% | 0.3289% | 1.104% | 0.3074% | 0.2373% | 0.8724% | 0.1985% | 0.1686% | 0.673% | 0.9074% | 0.6721% | 0.7278% | 0.8113%
74 | 26 |  | 10/16/2023 2:44:58 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2276% | 0.2271% | 0.1298% | 0.3922% | 1.289% | 0.4456% | 1.212% | 0.499% | 0.09134% | 0.3625% | 0.1266% | 0.1183% | 0.4347% | 0.289% | 0.397% | 0.4405% | 0.3208%
75 | 27 |  | 10/16/2023 2:48:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2133% | 0.2053% | 0.2166% | 1.281% | 0.361% | 0.1731% | 1.68% | 0.2105% | 0.2066% | 0.2761% | 0.3771% | 0.3462% | 0.1313% | 0.5826% | 0.09658% | 0.5351% | 0.6681%
76 | 27 |  | 10/16/2023 2:51:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8486% | 0.8872% | 0.4318% | 0.5264% | 0.5744% | 0.3775% | 1.568% | 0.3388% | 0.6362% | 0.9307% | 0.3449% | 0.3206% | 0.9137% | 0.6593% | 0.9152% | 0.5647% | 0.6836%
77 | 17_1/2 |  | 10/16/2023 2:54:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4503% | 0.4732% | 0.1808% | 0.6171% | 1.113% | 0.1133% | 0.7569% | 0.3993% | 0.3506% | 0.4921% | 0.2301% | 0.2193% | 0.4051% | 0.3915% | 0.5019% | 0.4312% | 0.5256%
78 | 28 |  | 10/16/2023 2:58:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.168% | 0.5765% |  | 0.141% | 0.3493% |  | 0.3803% |  | 0.9334% | 0.6938% |  |  | 0.3239% | 0.366% | 0.3974% | 0.4099% | 0.2906%
79 | 28 |  | 10/16/2023 3:00:59 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2892% | 0.2936% |  | 0.3456% | 0.2869% |  | 0.4391% |  | 0.2132% | 0.9173% |  |  | 0.304% | 0.3684% | 0.2893% | 0.2774% | 0.4088%
80 | 29 |  | 10/16/2023 3:03:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5997% | 0.6223% |  | 0.521% | 0.6534% | 0.7109% | 1.452% | 0.6746% | 0.4526% | 0.7549% |  |  | 1.719% | 5.114% | 2.936% | 6.886% | 15.52%
81 | 29 |  | 10/16/2023 3:07:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4809% | 0.4884% |  | 0.5852% | 0.7136% | 0.5139% | 0.3073% | 0.5426% | 0.3671% | 1.398% |  |  | 2.494% | 4.369% | 8.927% | 7.898% | 49.24%
82 | 30 |  | 10/16/2023 3:10:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.33% | 1.394% |  | 0.907% | 0.6171% | 1.137% | 1.131% | 1.075% | 0.8361% | 1.443% |  |  | 0.5638% | 6.889% | 8.226% | 6.248% | 38.17%
83 | 30 |  | 10/16/2023 3:13:33 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.02821% | 0.3374% |  | 0.8068% | 0.7919% | 0.6009% | 1.163% | 0.5657% | 0.07144% | 0.3206% |  |  | 1.818% | 6.209% | 6.815% | 8.511% | 49.71%
84 | 31 |  | 10/16/2023 3:16:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4226% | 0.4632% | 0.1594% | 0.9555% | 0.9845% | 0.2724% | 0.3572% | 0.358% | 0.5444% | 0.4524% | 0.8116% | 0.7864% | 0.4832% | 0.6136% | 0.426% | 0.6002% | 0.4385%
85 | 31 |  | 10/16/2023 3:19:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.702% | 0.7301% | 0.3019% | 1.033% | 0.3918% | 0.5018% | 0.4657% | 0.2366% | 0.5868% | 0.7997% | 0.5046% | 0.481% | 0.7573% | 0.5734% | 0.6134% | 0.6532% | 0.5711%
86 | 32 |  | 10/16/2023 3:22:25 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9367% | 0.8866% | 0.349% | 18.74% | 6.734% | 0.3717% | 2.524% | 0.4879% | 0.2902% | 0.9176% | 0.3401% | 0.3182% | 0.4811% | 1.477% | 1.424% | 1.21% | 1.453%
87 | 32 |  | 10/16/2023 3:25:05 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4935% | 0.3882% | 0.2649% | 14.71% | 2.738% | 0.5904% | 1.383% | 0.376% | 0.2109% | 0.5314% | 0.2274% | 0.2244% | 0.9973% | 0.3598% | 0.508% | 1.12% | 2.716%
88 | 33 |  | 10/16/2023 3:27:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2458% | 0.2518% | 0.4107% | 0.07035% | 1.19% | 0.5747% | 1.008% | 0.5098% | 0.2076% | 0.1216% | 0.5659% | 0.5178% | 0.1464% | 0.2208% | 0.1799% | 0.1114% | 0.1504%
89 | 33 |  | 10/16/2023 3:31:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4443% | 0.4743% | 0.2846% | 0.1145% | 1.038% | 0.2308% | 0.3682% | 0.7055% | 0.3869% | 0.0315% | 0.4054% | 0.3783% | 0.1026% | 0.1422% | 0.1061% | 0.1655% | 0.2561%
90 | 34 |  | 10/16/2023 3:34:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3397% | 0.3689% | 0.4154% | 0.7436% | 0.7559% | 0.6104% | 1.012% | 0.6082% | 0.3634% | 0.5472% | 0.302% | 0.2863% | 0.2888% | 0.3459% | 0.4852% | 0.625% | 0.479%
91 | 34 |  | 10/16/2023 3:37:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5152% | 0.5214% | 0.1179% | 0.7591% | 0.8372% | 0.3777% | 0.5572% | 0.4425% | 0.2799% | 0.3503% | 0.3116% | 0.2912% | 0.2428% | 0.2886% | 0.2519% | 0.1123% | 0.5611%

## Conc. in Calib Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Ca 227.546 (mg/L) | K 766.490 (mg/L) | Na 330.237 (mg/L) | Mg 285.213 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Si 251.611 (mg/L) | Si 212.412 (mg/L) | Si 288.158 (mg/L) | Si 252.851 (mg/L) | Si 221.667 (mg/L)
1 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 10:58:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:00:40 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:03:08 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:05:34 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:08:20 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
6 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:11:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:14:12 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:17:26 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
9 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 11:29:33 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:32:00 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:34:27 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:36:53 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:39:34 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:42:19 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
15 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:45:15 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
16 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:48:12 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
17 | Calib Std 8 |  | 10/16/2023 11:51:45 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
18 | Calib Std 9 |  | 10/16/2023 11:55:14 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 40 | 40 | 40 | 8 | 40 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
19 | Calib Std 10 |  | 10/16/2023 11:58:17 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 330.237 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
20 | Calibration Curves |  | 10/16/2023 11:58:17 AM
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Ca 227.546 (mg/L) | K 766.490 (mg/L) | Na 330.237 (mg/L) | Mg 285.213 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Si 251.611 (mg/L) | Si 212.412 (mg/L) | Si 288.158 (mg/L) | Si 252.851 (mg/L) | Si 221.667 (mg/L)
21 | Reagent Blank 1 |  | 10/16/2023 12:01:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
22 | 1 |  | 10/16/2023 12:03:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 40.1367 | 40.3889 | 39.0098 | 0.99047 | 12.5793 | 14.9031 | 15.5019 | 23.4787 | 23.4675 | 23.3519 | 23.5946 | 23.4789
23 | 1 |  | 10/16/2023 12:07:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 40.3535 | 40.5895 | 39.0631 | 0.97594 | 12.6455 | 14.9517 | 15.589 | 23.5372 | 23.5621 | 23.4215 | 23.6706 | 23.5661
24 | 2 |  | 10/16/2023 12:11:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9.2512 | 9.1712 | 8.3223 | 0.18616 | 2.1611 | 4.3491 | 4.5354 | 2.9257 | 2.9458 | 2.9346 | 2.972 | 2.9763
25 | 2 |  | 10/16/2023 12:13:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9.1345 | 9.0503 | 8.431 | 0.18497 | 2.1008 | 4.2928 | 4.4556 | 2.957 | 2.975 | 2.9757 | 3.0061 | 2.9921
26 | 3 |  | 10/16/2023 12:16:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 86.571 | 87.1899 | 85.7128 | 1.7044 | 22.8982 | 13.7443 | 14.0747 | 35.4989 | 36.0032 | 35.875 | 36.0238 | 35.8115
27 | 3 |  | 10/16/2023 12:19:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 85.7977 | 86.4348 | 84.3339 | 1.6942 | 22.5011 | 13.5836 | 13.8344 | 35.2168 | 35.6973 | 35.6059 | 35.7187 | 35.5436
28 | 4 |  | 10/16/2023 12:22:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 33.253 | 33.2725 | 32.0557 | 0.86184 | 3.7967 | 5.3541 | 5.5677 | 18.2646 | 18.4992 | 18.441 | 18.5691 | 18.587
29 | 4 |  | 10/16/2023 12:25:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 33.7245 | 33.7482 | 32.2351 | 0.88009 | 3.8318 | 5.4131 | 5.5681 | 18.1677 | 18.3768 | 18.3325 | 18.4713 | 18.4993
30 | 5 |  | 10/16/2023 12:28:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.4282 | 3.3826 | 2.9386 | 0.006985 | 0.02963 | 1.0394 | 1.1072 | 0.40933 | 0.40189 | 0.40639 | 0.40662 | 0.41389
31 | 5 |  | 10/16/2023 12:31:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.4101 | 3.3831 | 3.0119 | 0.0054256 | 0.018238 | 1.0398 | 1.106 | 0.40786 | 0.40671 | 0.40836 | 0.41339 | 0.39925
32 | 6 |  | 10/16/2023 12:34:23 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.0651 | 1.0495 | 0.71751 | 0.00098216 | 0.017859 | 0.058086 | 0.06683 | 0.078779 | 0.076549 | 0.086768 | 0.088612 | 0.079779
33 | 6 |  | 10/16/2023 12:36:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.0559 | 1.0403 | 0.74444 | -2.5902e-06 | 0.032324 | 0.059311 | 0.06519 | 0.080464 | 0.07413 | 0.086495 | 0.081963 | 0.076091
34 | 7 |  | 10/16/2023 12:39:17 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 44.9195 | 45.1899 | 44.289 | 0.16279 | 29.2207 | 6.6869 | 6.9233 | 0.40251 | 0.4213 | 0.39913 | 0.40802 | 0.36824
35 | 7 |  | 10/16/2023 12:42:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 45.103 | 45.3849 | 44.1073 | 0.16449 | 29.2926 | 6.7098 | 6.8955 | 0.40142 | 0.42395 | 0.3964 | 0.41084 | 0.36577
36 | 8 |  | 10/16/2023 12:46:22 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.251 | 3.2086 | 2.8536 | 0.0069307 | 0.066975 | 1.0125 | 1.0629 | 0.23769 | 0.22916 | 0.2361 | 0.23539 | 0.24121
37 | 8 |  | 10/16/2023 12:49:07 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.2784 | 3.249 | 2.8899 | 0.0042447 | 0.030713 | 1.0129 | 1.0681 | 0.23773 | 0.23091 | 0.23598 | 0.23674 | 0.23852
38 | 9 |  | 10/16/2023 12:51:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2.8611 | 2.8235 | 2.3552 | 0.0078738 | 0.035139 | 1.0643 | 1.125 | 0.46034 | 0.45801 | 0.46001 | 0.46639 | 0.46297
39 | 9 |  | 10/16/2023 12:54:35 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2.9951 | 2.9561 | 2.5958 | 0.0055824 | 0.058342 | 1.0585 | 1.1194 | 0.46261 | 0.45874 | 0.45813 | 0.46444 | 0.47063
40 | 10 |  | 10/16/2023 12:57:20 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.489 | 13.3855 | 12.5224 | 0.4493 | 3.3088 | 6.3416 | 6.5009 | 3.9442 | 3.9365 | 3.9517 | 3.9827 | 3.975
41 | 10 |  | 10/16/2023 1:00:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.4779 | 13.3754 | 12.5656 | 0.43889 | 3.2692 | 6.3444 | 6.5065 | 3.99 | 3.9733 | 3.9949 | 4.0292 | 4.036
42 | 11 |  | 10/16/2023 1:03:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.3891 | 13.2924 | 12.4996 | 0.44879 | 3.2479 | 6.3223 | 6.4601 | 3.9911 | 3.9862 | 4.0048 | 4.036 | 4.0237
43 | 11 |  | 10/16/2023 1:06:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.256 | 13.1597 | 12.4229 | 0.44366 | 3.1998 | 6.2815 | 6.4227 | 3.9682 | 3.9609 | 3.9728 | 4.0185 | 3.996
44 | 12 |  | 10/16/2023 1:09:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 67.5945 | 67.2491 | 67.2661 | 21.4433 | 8.2405 | 9.7478 | 9.771 | 0.41641 | 0.41428 | 0.40561 | 0.4334 | 0.40388
45 | 12 |  | 10/16/2023 1:13:02 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 66.5281 | 66.1989 | 66.5139 | 21.2477 | 8.022 | 9.6305 | 9.5796 | 0.42042 | 0.41318 | 0.4091 | 0.43602 | 0.39908
46 | 13 |  | 10/16/2023 1:16:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.2088 | 11.1358 | 10.3458 | 0.86626 | 6.3145 | 1.4587 | 1.5022 | 17.4506 | 17.2079 | 17.5337 | 17.435 | 17.5309
47 | 13 |  | 10/16/2023 1:19:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.1683 | 11.0986 | 10.2579 | 0.86274 | 6.2783 | 1.4563 | 1.5045 | 17.4967 | 17.2823 | 17.5728 | 17.5464 | 17.5983
48 | 14 |  | 10/16/2023 1:22:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.6944 | 36.8984 | 35.576 | 0.59318 | 5.6411 | 13.6257 | 13.7577 | 11.1854 | 11.1331 | 11.2015 | 11.2985 | 11.1919
49 | 14 |  | 10/16/2023 1:25:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.6159 | 36.8202 | 35.8008 | 0.59318 | 5.6455 | 13.6067 | 13.8985 | 11.247 | 11.1794 | 11.2674 | 11.3602 | 11.2653
50 | 15 |  | 10/16/2023 1:28:39 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 17.0145 | 16.9617 | 16.0104 | 0.37129 | 3.5047 | 7.8383 | 8.0277 | 4.6353 | 4.6031 | 4.6326 | 4.6892 | 4.6421
51 | 15 |  | 10/16/2023 1:31:42 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 16.9052 | 16.8429 | 15.7953 | 0.36045 | 3.3777 | 7.7835 | 7.9594 | 4.5637 | 4.5266 | 4.5633 | 4.6163 | 4.5582
52 | 16 |  | 10/16/2023 1:34:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 25.4244 | 25.6108 | 24.7442 | 1.5003 | 10.9321 | 6.6443 | 6.8022 | 25.2617 | 25.2739 | 25.298 | 25.6039 | 25.4679
53 | 16 |  | 10/16/2023 1:38:15 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 25.5465 | 25.7384 | 24.642 | 1.4972 | 10.9129 | 6.6259 | 6.752 | 25.4358 | 25.2242 | 25.2751 | 25.5733 | 25.4564
54 | 17 |  | 10/16/2023 1:41:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 83.573 | 82.3573 | 82.6732 | 1.681 | 22.0901 | 12.7214 | 12.8636 | 34.0398 | 34.007 | 33.9248 | 34.3631 | 34.0049
55 | 17 |  | 10/16/2023 1:44:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 84.2077 | 83.8589 | 83.6503 | 1.7405 | 22.3886 | 12.91 | 12.9759 | 34.0274 | 33.7635 | 33.7432 | 34.1286 | 33.79
56 | 18 |  | 10/16/2023 1:47:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 29.4531 | 29.5033 | 28.4903 | 2.4472 | 11.4737 | 8.1596 | 8.3067 | 32.4027 | 32.4114 | 32.3835 | 32.7824 | 32.7765
57 | std-5 |  | 10/16/2023 1:51:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5.4293 | 5.3735 | 4.9664 | 0.70897 | 4.4703 | 1.0586 | 1.0899 | 4.9968 | 4.9476 | 5.0242 | 5.0441 | 5.064
58 | 18 |  | 10/16/2023 1:53:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 29.2256 | 29.254 | 28.1597 | 2.4232 | 11.3435 | 8.1148 | 8.1531 | 32.2899 | 31.995 | 32.0393 | 32.3577 | 32.3571
59 | 19 |  | 10/16/2023 1:57:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 22.9953 | 23.0791 | 22.2646 | 0.88776 | 10.7371 | 5.3445 | 5.4497 | 34.6955 | 34.6276 | 34.5981 | 35.0212 | 35.0425
60 | 19 |  | 10/16/2023 2:01:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 23.1126 | 23.205 | 22.4124 | 0.90872 | 10.7694 | 5.3702 | 5.4761 | 34.8655 | 34.774 | 34.7489 | 35.1955 | 35.1817
61 | 20 |  | 10/16/2023 2:04:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 55.6896 | 56.3427 | 55.1478 | 1.6188 | 5.6449 | 11.2941 | 11.4519 | 20.1828 | 20.3163 | 20.397 | 20.5364 | 20.4585
62 | 20 |  | 10/16/2023 2:07:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 58.3178 | 58.1459 | 57.1391 | 1.5882 | 5.2591 | 11.4985 | 11.7058 | 19.5492 | 19.6589 | 19.7435 | 19.8939 | 19.7952
63 | 21 |  | 10/16/2023 2:10:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 10.3883 | 10.3124 | 9.6319 | 0.35921 | 2.302 | 4.763 | 4.8769 | 2.9295 | 2.9248 | 2.9408 | 2.9847 | 2.9711
64 | 21 |  | 10/16/2023 2:13:10 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 10.327 | 10.2343 | 9.4758 | 0.34869 | 2.1971 | 4.7477 | 4.842 | 2.9012 | 2.8989 | 2.9078 | 2.952 | 2.91
65 | 22 |  | 10/16/2023 2:16:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 30.4994 | 30.5764 | 29.6206 | 0.97766 | 12.1149 | 17.6391 | 18.2533 | 21.4762 | 21.5911 | 21.7212 | 21.9097 | 21.7771
66 | 22 |  | 10/16/2023 2:19:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 30.8547 | 30.9392 | 29.8319 | 0.97102 | 12.198 | 17.799 | 18.5069 | 21.6565 | 21.8163 | 21.9305 | 22.1162 | 21.9984
67 | 23 |  | 10/16/2023 2:23:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.9767 | 14.97 | 14.3236 | 0.97176 | 11.8875 | 23.4875 | 24.1288 | 19.9707 | 19.8121 | 20.0299 | 20.1079 | 20.1793
68 | 23 |  | 10/16/2023 2:26:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.8314 | 14.8194 | 14.0145 | 0.97234 | 11.6375 | 23.3138 | 24.1578 | 19.9453 | 19.6058 | 20.0181 | 19.919 | 19.9802
69 | 24 |  | 10/16/2023 2:29:29 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 52.0763 | 52.6979 | 52.908 | 2.3532 | 7.7691 | 34.2391 | 36.0461 | 0.07412 | 0.073744 | 0.059168 | 0.084051 | 0.046664
70 | 24 |  | 10/16/2023 2:32:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 53.8815 | 53.3412 | 53.1599 | 2.3989 | 7.9235 | 34.4865 | 36.4534 | 0.079522 | 0.069315 | 0.064266 | 0.082118 | 0.053668
71 | 25 |  | 10/16/2023 2:36:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 83.9709 | 84.7151 | 83.3725 | 1.6661 | 22.237 | 12.9989 | 13.2914 | 35.0744 | 35.1369 | 35.1002 | 35.4921 | 35.2193
72 | 25 |  | 10/16/2023 2:38:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 84.2099 | 84.9252 | 83.72 | 1.6694 | 22.3664 | 13.1067 | 13.3482 | 35.1754 | 35.0273 | 35.0154 | 35.3927 | 35.1437
73 | 26 |  | 10/16/2023 2:41:44 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.8382 | 36.9805 | 35.5171 | 0.81267 | 8.8875 | 10.5667 | 10.814 | 12.7389 | 12.7212 | 12.7968 | 12.8929 | 12.7761
74 | 26 |  | 10/16/2023 2:44:58 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.2112 | 36.3222 | 35.1906 | 0.78979 | 8.6997 | 10.4156 | 10.651 | 12.5916 | 12.5662 | 12.6726 | 12.7518 | 12.6588
75 | 27 |  | 10/16/2023 2:48:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.1353 | 14.0794 | 13.0258 | 0.57222 | 5.3564 | 8.2704 | 8.6036 | 24.5353 | 24.256 | 24.6578 | 24.5392 | 24.8342
76 | 27 |  | 10/16/2023 2:51:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.1643 | 14.1151 | 13.1648 | 0.56702 | 5.2822 | 8.2865 | 8.6372 | 24.7303 | 24.405 | 24.8398 | 24.6705 | 24.9786
77 | 17_1/2 |  | 10/16/2023 2:54:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 42.4766 | 42.7216 | 41.625 | 0.67763 | 10.4572 | 6.6424 | 6.8013 | 18.2535 | 18.3232 | 18.4705 | 18.5359 | 18.4748
78 | 28 |  | 10/16/2023 2:58:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 72.2432 | 72.1054 | 73.3062 | 5.3906 | 42.9203 | 39.2855 | 42.4823 | 12.9873 | 12.9464 | 13.0639 | 13.0722 | 12.9258
79 | 28 |  | 10/16/2023 3:00:59 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 72.157 | 73.0344 | 73.8755 | 5.4384 | 43.4041 | 38.9841 | 42.7446 | 12.962 | 12.8959 | 13.033 | 13.035 | 12.8783
80 | 29 |  | 10/16/2023 3:03:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 108.5539 | 109.8752 | 110.6073 | 5.2942 | 14.5653 | 63.665 | 73.6844 | 0.069707 | 0.068052 | 0.055492 | 0.075045 | 0.038223
81 | 29 |  | 10/16/2023 3:07:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 104.0824 | 105.2233 | 106.5263 | 5.0295 | 14.0664 | 61.7813 | 71.384 | 0.069569 | 0.06324 | 0.054223 | 0.074579 | 0.034394
82 | 30 |  | 10/16/2023 3:10:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 56.3167 | 57.1177 | 56.466 | 2.4349 | 9.1304 | 36.314 | 39.2844 | 0.08935 | 0.084958 | 0.086315 | 0.09855 | 0.061207
83 | 30 |  | 10/16/2023 3:13:33 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 57.3142 | 56.8913 | 56.3969 | 2.4054 | 8.9518 | 36.1598 | 39.1071 | 0.091599 | 0.08803 | 0.088949 | 0.09769 | 0.075269
84 | 31 |  | 10/16/2023 3:16:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.4981 | 11.5435 | 10.5302 | 0.88655 | 4.3163 | 2.8368 | 2.9869 | 14.9103 | 14.6778 | 14.9514 | 14.9579 | 14.9705
85 | 31 |  | 10/16/2023 3:19:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.3507 | 11.2564 | 10.2686 | 0.9045 | 4.222 | 2.7757 | 2.9003 | 14.3546 | 14.2083 | 14.2761 | 14.4854 | 14.5419
86 | 32 |  | 10/16/2023 3:22:25 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.32529 | 0.32406 | 0.26997 | 0.042057 | 1.8153 | 1.6701 | 1.7427 | 0.89384 | 0.87596 | 0.89495 | 0.89583 | 0.89789
87 | 32 |  | 10/16/2023 3:25:05 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.29299 | 0.28776 | 0.22871 | 0.049326 | 1.9253 | 1.6749 | 1.7606 | 0.88353 | 0.87073 | 0.88434 | 0.89661 | 0.88507
88 | 33 |  | 10/16/2023 3:27:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 34.6221 | 34.716 | 33.4516 | 0.35777 | 10.1376 | 8.2474 | 8.434 | 20.3988 | 20.367 | 20.66 | 20.7926 | 20.6579
89 | 33 |  | 10/16/2023 3:31:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 34.8351 | 34.9466 | 33.5726 | 0.35729 | 10.1435 | 8.2919 | 8.505 | 20.4742 | 20.4572 | 20.7233 | 20.8544 | 20.7467
90 | 34 |  | 10/16/2023 3:34:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 17.3599 | 17.3509 | 16.4139 | 1.9879 | 9.7664 | 4.7803 | 4.8892 | 5.0527 | 4.9804 | 5.0776 | 5.1078 | 5.1033
91 | 34 |  | 10/16/2023 3:37:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 17.2418 | 17.2305 | 16.3618 | 1.9529 | 9.6452 | 4.7473 | 4.8808 | 5.0404 | 4.9615 | 5.0695 | 5.1027 | 5.067

## Conc. in Calib Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
1 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 10:58:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
2 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:00:40 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
3 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:03:08 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
4 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:05:34 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
5 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:08:20 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
6 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:11:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
7 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:14:12 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
8 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:17:26 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
9 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 11:29:33 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
10 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:32:00 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
11 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:34:27 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
12 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:36:53 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
13 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:39:34 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
14 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:42:19 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
15 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:45:15 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
16 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:48:12 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
17 | Calib Std 8 |  | 10/16/2023 11:51:45 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
18 | Calib Std 9 |  | 10/16/2023 11:55:14 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
19 | Calib Std 10 |  | 10/16/2023 11:58:17 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
21 | Reagent Blank 1 |  | 10/16/2023 12:01:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
22 | 1 |  | 10/16/2023 12:03:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.058% | 1.094% | 0.4202% | 0.2917% | 1.366% | 0.2425% | 0.6956% | 0.5983% | 0.7879% | 1.426% | 0.1922% |  | 1.555% | 0.369% | 0.2567% | 0.2281% | 0.2366%
23 | 1 |  | 10/16/2023 12:07:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4316% | 0.4459% | 0.1182% | 0.3264% | 0.7528% | 0.7131% | 0.2581% | 0.8661% | 0.2867% | 0.4664% | 0.2104% |  | 0.4777% | 0.4319% | 0.3555% | 0.5119% | 0.3448%
24 | 2 |  | 10/16/2023 12:11:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.238% | 1.306% | 0.2342% | 1.761% | 0.2391% | 1.118% | 4.714% | 1.153% | 0.8926% | 1.421% | 0.5435% | 0.5159% | 0.4259% | 0.8111% | 0.3527% | 0.5889% | 0.9412%
25 | 2 |  | 10/16/2023 12:13:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8186% | 0.7917% | 0.1908% | 0.5585% | 0.6765% | 0.3031% | 2.285% | 0.3379% | 0.6219% | 0.94% | 0.06552% | 0.05831% | 0.449% | 0.6812% | 0.5254% | 0.4538% | 0.6745%
26 | 3 |  | 10/16/2023 12:16:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3127% | 0.319% |  | 0.3613% | 0.6123% | 0.1634% | 0.5969% |  | 0.2484% | 0.6062% | 0.3383% |  | 0.6135% | 0.649% | 0.6288% | 0.6424% | 0.5643%
27 | 3 |  | 10/16/2023 12:19:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4707% | 0.4729% |  | 0.5574% | 0.06065% | 0.1519% | 0.1174% |  | 0.03903% | 0.8789% | 0.4259% |  | 0.8295% | 0.8522% | 0.7724% | 0.9189% | 0.8367%
28 | 4 |  | 10/16/2023 12:22:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3459% | 0.3502% | 0.0335% | 0.4043% | 0.542% | 0.4835% | 1.48% | 0.5835% | 0.2521% | 0.1798% | 0.1677% | 0.1621% | 0.444% | 0.4144% | 0.4933% | 0.4125% | 0.387%
29 | 4 |  | 10/16/2023 12:25:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4746% | 0.5177% | 0.1168% | 0.2591% | 0.9782% | 0.6505% | 0.753% | 0.4654% | 0.3941% | 0.5726% | 0.2208% | 0.2114% | 0.5433% | 0.5576% | 0.6058% | 0.5551% | 0.5743%
30 | 5 |  | 10/16/2023 12:28:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.753% | 0.7661% | 0.403% | 3.137% | 17.09% | 17.65% | 73.96% | 12.35% | 0.4466% | 0.7017% | 0.7386% | 0.242% | 1.066% | 2.24% | 2.58% | 2.291% | 2.761%
31 | 5 |  | 10/16/2023 12:31:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7693% | 0.8255% | 0.6526% | 3.964% | 35.26% | 6.68% | 63.84% | 13.1% | 0.5843% | 0.8821% | 0.5919% | 0.5847% | 0.9877% | 2.019% | 0.9595% | 2.246% | 1.976%
32 | 6 |  | 10/16/2023 12:34:23 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.614% | 0.6249% | 0.1104% | 10.74% | 232.4% | 9.22% | 50.11% | 26.34% | 0.3972% | 1.564% | 0.6587% | 0.6074% | 1.242% | 5.421% | 1.534% | 7.33% | 15.24%
33 | 6 |  | 10/16/2023 12:36:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1024% | 0.2% | 0.6185% | 1.462% | 26819% | 2.058% | 35.32% | 15.93% | 0.3857% | 2.248% | 0.2075% | 0.1633% | 0.7364% | 5.622% | 3.372% | 8.479% | 10.07%
34 | 7 |  | 10/16/2023 12:39:17 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1218% | 0.115% | 0.1492% | 0.3632% | 3.426% | 0.3116% | 0.0976% | 0.3225% | 0.07791% | 0.4212% | 0.4512% | 0.4284% | 0.8175% | 0.4032% | 1.144% | 1.315% | 3.022%
35 | 7 |  | 10/16/2023 12:42:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7245% | 0.7445% | 0.6001% | 0.5242% | 2.707% | 0.2917% | 1.19% | 0.284% | 0.5662% | 1.337% | 1.269% | 1.188% | 0.6084% | 1.955% | 0.4025% | 1.133% | 5.572%
36 | 8 |  | 10/16/2023 12:46:22 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2238% | 0.1974% | 0.6755% | 5.422% | 12.18% | 5.139% | 92.1% | 26.85% | 0.1873% | 0.3358% | 0.1802% | 0.627% | 0.4263% | 2.266% | 2.136% | 1.983% | 4.663%
37 | 8 |  | 10/16/2023 12:49:07 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7145% | 0.7056% | 0.2338% | 1.87% | 29.85% | 30.08% | 116.2% | 19.32% | 0.4747% | 1.14% | 0.5077% | 0.4959% | 0.6051% | 1.366% | 1.267% | 0.4808% | 7.769%
38 | 9 |  | 10/16/2023 12:51:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.09261% | 0.08397% | 0.2729% | 2.839% | 37.63% | 11.06% | 138.9% | 186.5% | 0.2338% | 0.4353% | 0.1347% | 0.5098% | 0.2041% | 0.9847% | 0.3944% | 1.356% | 2.018%
39 | 9 |  | 10/16/2023 12:54:35 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4074% | 0.4033% | 0.3856% | 1.837% | 48.01% | 3.37% | 34.71% | 132.4% | 0.1659% | 0.3963% | 0.3682% | 0.1659% | 0.7216% | 2.652% | 0.5224% | 0.8803% | 3.926%
40 | 10 |  | 10/16/2023 12:57:20 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4185% | 0.4447% | 0.2439% | 0.531% | 0.5429% | 0.5009% | 1.235% | 0.6877% | 0.3063% | 0.3949% | 0.03676% | 0.03693% | 0.08626% | 0.3537% | 0.1858% | 0.2264% | 0.05448%
41 | 10 |  | 10/16/2023 1:00:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3462% | 0.3583% | 0.118% | 0.8442% | 0.7331% | 0.2875% | 2.499% | 0.2478% | 0.2353% | 0.4057% | 0.2609% | 0.2503% | 0.425% | 0.5683% | 0.7257% | 0.5609% | 0.629%
42 | 11 |  | 10/16/2023 1:03:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.09582% | 0.08974% | 0.174% | 0.1635% | 0.346% | 1.047% | 1.382% | 0.2958% | 0.06435% | 0.1304% | 0.2949% | 0.279% | 0.191% | 0.1687% | 0.2667% | 0.2308% | 0.4088%
43 | 11 |  | 10/16/2023 1:06:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5089% | 0.554% | 0.2469% | 0.363% | 1.036% | 0.28% | 1.865% | 0.2615% | 0.3596% | 0.6574% | 0.3252% | 0.3153% | 0.3896% | 0.4631% | 0.6159% | 0.6558% | 0.2241%
44 | 12 |  | 10/16/2023 1:09:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2368% | 0.7131% |  | 0.1568% | 0.4888% | 0.9811% | 0.242% | 1.064% | 0.5349% | 0.7576% | 0.2052% | 0.2033% | 0.6573% | 0.5318% | 0.3429% | 1.421% | 7.072%
45 | 12 |  | 10/16/2023 1:13:02 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.279% | 0.1802% |  | 0.1963% | 0.928% | 0.4962% | 0.5871% | 0.4996% | 0.05847% | 1.147% | 1.311% | 1.196% | 0.6016% | 1.013% | 1.36% | 0.5994% | 1.183%
46 | 13 |  | 10/16/2023 1:16:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7853% | 0.7815% | 0.3767% | 0.4358% | 0.5523% | 0.6712% | 1.505% | 0.7017% | 0.5677% | 0.769% | 0.7733% | 0.7017% | 0.7367% | 0.6451% | 0.7543% | 0.6497% | 0.5236%
47 | 13 |  | 10/16/2023 1:19:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6669% | 0.6645% | 0.4602% | 0.3075% | 0.5457% | 0.7408% | 0.7421% | 0.7678% | 0.477% | 0.2874% | 0.634% | 0.7802% | 0.6607% | 0.1754% | 0.6483% | 0.2092% | 0.2012%
48 | 14 |  | 10/16/2023 1:22:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5396% | 0.558% | 0.3755% | 0.6752% | 0.8404% | 0.4201% | 0.4916% | 0.4766% | 0.3893% | 0.7391% | 0.6661% |  | 0.6219% | 0.785% | 0.7184% | 0.5367% | 0.521%
49 | 14 |  | 10/16/2023 1:25:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6811% | 0.711% | 0.2359% | 0.6109% | 0.413% | 0.324% | 1.431% | 0.3211% | 0.4669% | 0.2361% | 0.3642% |  | 0.1733% | 0.2215% | 0.1964% | 0.0886% | 0.1958%
50 | 15 |  | 10/16/2023 1:28:39 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1059% | 0.1031% | 0.5121% | 0.4556% | 0.8822% | 0.4372% | 1.283% | 0.5901% | 0.08517% | 0.1667% | 0.4239% | 0.407% | 0.1932% | 0.1277% | 0.3885% | 0.4059% | 0.8432%
51 | 15 |  | 10/16/2023 1:31:42 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7663% | 0.7996% | 0.3298% | 1.135% | 1.617% | 0.5438% | 2.596% | 0.4479% | 0.4269% | 0.7613% | 0.5558% | 0.5234% | 0.936% | 0.9508% | 0.8823% | 1.054% | 0.7026%
52 | 16 |  | 10/16/2023 1:34:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.706% | 0.7535% | 0.2752% | 0.135% | 0.5923% | 0.2582% | 0.393% | 0.2982% | 0.474% | 0.3457% | 0.2816% | 0.2617% | 0.7863% | 0.3192% | 0.2454% | 0.3271% | 0.4033%
53 | 16 |  | 10/16/2023 1:38:15 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4639% | 0.452% | 0.2782% | 0.6985% | 0.6488% | 0.3491% | 0.8633% | 0.4686% | 0.2037% | 1.231% | 0.06162% | 0.06864% | 0.5169% | 1.192% | 1.132% | 1.153% | 1.095%
54 | 17 |  | 10/16/2023 1:41:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5064% | 0.5863% |  | 0.8748% | 0.1112% | 0.3052% | 0.7859% |  | 0.4631% | 1.103% | 0.5155% |  | 0.5926% | 1.212% | 1.031% | 1.04% | 1.049%
55 | 17 |  | 10/16/2023 1:44:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1135% | 0.3869% |  | 0.8018% | 0.7214% | 0.0569% | 0.3011% |  | 0.2848% | 1.158% | 0.1303% |  | 0.381% | 1.082% | 0.9831% | 1.04% | 0.9851%
56 | 18 |  | 10/16/2023 1:47:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.074% | 1.099% | 0.1345% | 0.6001% | 0.6641% | 0.2348% | 0.7508% | 0.1963% | 0.8234% | 0.9702% | 0.3157% | 0.3031% | 1.031% | 1.051% | 0.9363% | 0.9443% | 1.004%
57 | std-5 |  | 10/16/2023 1:51:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6633% | 0.6697% | 0.08656% | 0.3448% | 0.4907% | 0.3715% | 0.8455% | 0.3197% | 0.5893% | 0.1904% | 0.6572% | 0.5023% | 0.05525% | 0.1217% | 0.066% | 0.1338% | 0.2416%
58 | 18 |  | 10/16/2023 1:53:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.021% | 1.055% | 0.4406% | 0.7678% | 0.2756% | 0.2023% | 0.4499% | 0.3193% | 0.7363% | 0.5183% | 0.373% | 0.3367% | 1.018% | 0.6055% | 0.5804% | 0.5677% | 0.6891%
59 | 19 |  | 10/16/2023 1:57:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6314% | 0.6304% | 0.2706% | 0.0879% | 1.059% | 0.4853% | 1.256% | 0.3371% | 0.5591% | 0.5525% | 0.2955% | 0.2804% | 0.3246% | 0.8653% | 0.7256% | 0.7652% | 0.756%
60 | 19 |  | 10/16/2023 2:01:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7514% | 0.7621% | 0.7482% | 1.168% | 1.331% | 0.4013% | 0.8356% | 0.4383% | 0.6092% | 0.6559% | 0.2992% | 0.2737% | 0.2503% | 0.08676% | 0.05872% | 0.1469% | 0.217%
61 | 20 |  | 10/16/2023 2:04:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.0692% | 0.06171% |  | 0.3204% | 0.6521% | 0.2432% | 1.255% | 0.2129% | 0.09694% | 0.1276% | 0.2713% |  | 0.4783% | 0.6499% | 0.5049% | 0.5925% | 0.5314%
62 | 20 |  | 10/16/2023 2:07:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2717% | 0.787% |  | 0.6362% | 1.009% | 0.1757% | 2.583% | 0.1847% | 0.5375% | 0.4563% | 0.258% |  | 0.3768% | 0.5057% | 0.436% | 0.4408% | 0.4347%
63 | 21 |  | 10/16/2023 2:10:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2489% | 0.2577% | 0.3198% | 1.26% | 0.5299% | 0.2078% | 2.283% | 0.8809% | 0.09317% | 0.2323% | 0.2434% | 0.2421% | 0.9087% | 1.112% | 0.7861% | 1.106% | 1.198%
64 | 21 |  | 10/16/2023 2:13:10 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7064% | 0.7059% | 0.3764% | 0.1899% | 0.7794% | 0.3787% | 2.283% | 0.4129% | 0.5131% | 0.7347% | 0.2293% | 0.2248% | 0.05645% | 0.2949% | 0.403% | 0.2343% | 0.2097%
65 | 22 |  | 10/16/2023 2:16:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.448% | 1.477% | 0.1728% | 0.6314% | 0.4227% | 0.07074% | 0.6101% | 0.1324% | 1.072% | 1.623% | 0.4189% |  | 0.5911% | 0.5088% | 0.59% | 0.5955% | 0.4479%
66 | 22 |  | 10/16/2023 2:19:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5479% | 0.5777% | 0.2708% | 0.3994% | 0.8057% | 0.07996% | 0.9873% | 0.6351% | 0.4036% | 0.6187% | 0.3417% |  | 0.6127% | 0.7615% | 0.6267% | 0.6772% | 0.6786%
67 | 23 |  | 10/16/2023 2:23:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4801% | 0.5037% | 0.3477% | 0.8491% | 0.4831% | 0.2103% | 0.3258% | 0.1836% | 0.2633% | 0.5679% | 0.3222% |  | 0.5305% | 0.3716% | 0.5201% | 0.2047% | 0.3035%
68 | 23 |  | 10/16/2023 2:26:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1295% | 0.1086% | 0.1536% | 1.24% | 0.3663% | 0.2513% | 0.8727% | 0.2521% | 0.441% | 0.1169% | 0.6197% |  | 0.09075% | 1.017% | 0.1318% | 0.9042% | 0.8306%
69 | 24 |  | 10/16/2023 2:29:29 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5219% | 0.5231% |  | 0.5883% | 0.229% | 0.3522% | 0.7322% | 0.3331% | 0.5017% | 0.5493% | 0.5005% |  | 0.5642% | 3.522% | 3.065% | 2.995% | 46.29%
70 | 24 |  | 10/16/2023 2:32:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9248% | 0.4993% |  | 0.169% | 0.549% | 0.3126% | 0.9715% | 0.3839% | 0.6262% | 0.5437% |  |  | 3.862% | 7.109% | 5.764% | 10.89% | 21.47%
71 | 25 |  | 10/16/2023 2:36:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2368% | 0.2408% |  | 0.3599% | 0.1678% | 0.19% | 0.363% |  | 0.4592% | 0.3141% | 0.2209% |  | 0.6084% | 0.3564% | 0.3805% | 0.3579% | 0.3111%
72 | 25 |  | 10/16/2023 2:38:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4546% | 0.4797% |  | 0.5286% | 0.4013% | 0.1288% | 0.5056% |  | 0.3025% | 0.6765% | 0.4562% |  | 0.3385% | 0.6702% | 0.5539% | 0.5889% | 0.7552%
73 | 26 |  | 10/16/2023 2:41:44 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2872% | 0.3107% | 0.3409% | 0.436% | 0.2763% | 0.3289% | 1.108% | 0.3087% | 0.2373% | 0.8724% | 0.1985% | 0.1686% | 0.6735% | 0.9082% | 0.6729% | 0.7282% | 0.811%
74 | 26 |  | 10/16/2023 2:44:58 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2275% | 0.2271% | 0.1298% | 0.3923% | 1.289% | 0.4456% | 1.218% | 0.5012% | 0.09134% | 0.3626% | 0.1266% | 0.1183% | 0.4351% | 0.2893% | 0.3975% | 0.4407% | 0.3207%
75 | 27 |  | 10/16/2023 2:48:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2132% | 0.2052% | 0.2165% | 1.281% | 0.3612% | 0.1731% | 1.692% | 0.212% | 0.2066% | 0.2761% | 0.3771% | 0.3462% | 0.1313% | 0.5829% | 0.09664% | 0.5353% | 0.668%
76 | 27 |  | 10/16/2023 2:51:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8482% | 0.8868% | 0.4316% | 0.5267% | 0.5747% | 0.3776% | 1.579% | 0.3413% | 0.6362% | 0.9307% | 0.3449% | 0.3206% | 0.9141% | 0.6596% | 0.9157% | 0.5649% | 0.6835%
77 | 17_1/2 |  | 10/16/2023 2:54:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4502% | 0.4731% | 0.1808% | 0.6172% | 1.113% | 0.1133% | 0.7596% | 0.4008% | 0.3506% | 0.4922% | 0.2301% | 0.2193% | 0.4053% | 0.3918% | 0.5023% | 0.4313% | 0.5255%
78 | 28 |  | 10/16/2023 2:58:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.168% | 0.5764% |  | 0.1411% | 0.3493% |  | 0.3806% |  | 0.9334% | 0.6938% |  |  | 0.3241% | 0.3663% | 0.3978% | 0.4101% | 0.2905%
79 | 28 |  | 10/16/2023 3:00:59 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2892% | 0.2936% |  | 0.3457% | 0.2869% |  | 0.4395% |  | 0.2132% | 0.9173% |  |  | 0.3042% | 0.3687% | 0.2896% | 0.2775% | 0.4087%
80 | 29 |  | 10/16/2023 3:03:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5997% | 0.6223% |  | 0.521% | 0.6534% | 0.711% | 1.456% | 0.6762% | 0.4526% | 0.7549% |  |  | 1.965% | 5.949% | 3.732% | 7.533% | 13.31%
81 | 29 |  | 10/16/2023 3:07:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4809% | 0.4883% |  | 0.5853% | 0.7137% | 0.5139% | 0.3081% | 0.544% | 0.3671% | 1.398% |  |  | 2.851% | 5.136% | 11.4% | 8.644% | 41.47%
82 | 30 |  | 10/16/2023 3:10:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.33% | 1.394% |  | 0.9071% | 0.6172% | 1.137% | 1.136% | 1.079% | 0.8361% | 1.443% |  |  | 0.6266% | 7.791% | 9.659% | 6.695% | 34.78%
83 | 30 |  | 10/16/2023 3:13:33 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.02821% | 0.3374% |  | 0.8069% | 0.792% | 0.601% | 1.167% | 0.568% | 0.07144% | 0.3207% |  |  | 2.016% | 6.993% | 7.968% | 9.126% | 46.12%
84 | 31 |  | 10/16/2023 3:16:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4223% | 0.4629% | 0.1593% | 0.9561% | 0.9848% | 0.2724% | 0.3603% | 0.3614% | 0.5444% | 0.4525% | 0.8117% | 0.7864% | 0.4835% | 0.614% | 0.4264% | 0.6004% | 0.4383%
85 | 31 |  | 10/16/2023 3:19:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7016% | 0.7296% | 0.3017% | 1.034% | 0.3919% | 0.502% | 0.4699% | 0.2389% | 0.5868% | 0.7999% | 0.5047% | 0.481% | 0.7578% | 0.5739% | 0.6141% | 0.6535% | 0.5709%
86 | 32 |  | 10/16/2023 3:22:25 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9157% | 0.8674% | 0.3415% | 19.19% | 6.779% | 0.3719% | 2.576% | 0.4994% | 0.2902% | 0.9179% | 0.3401% | 0.3182% | 0.4864% | 1.496% | 1.448% | 1.219% | 1.444%
87 | 32 |  | 10/16/2023 3:25:05 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4812% | 0.3788% | 0.2586% | 15.12% | 2.753% | 0.5908% | 1.41% | 0.3847% | 0.2109% | 0.5316% | 0.2274% | 0.2245% | 1.009% | 0.3644% | 0.5166% | 1.129% | 2.699%
88 | 33 |  | 10/16/2023 3:27:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2458% | 0.2517% | 0.4106% | 0.07036% | 1.191% | 0.5747% | 1.012% | 0.5117% | 0.2076% | 0.1216% | 0.5659% | 0.5178% | 0.1465% | 0.2209% | 0.18% | 0.1115% | 0.1504%
89 | 33 |  | 10/16/2023 3:31:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4442% | 0.4742% | 0.2846% | 0.1145% | 1.039% | 0.2308% | 0.3696% | 0.7082% | 0.3869% | 0.0315% | 0.4054% | 0.3783% | 0.1027% | 0.1423% | 0.1061% | 0.1655% | 0.256%
90 | 34 |  | 10/16/2023 3:34:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3396% | 0.3688% | 0.4152% | 0.7439% | 0.756% | 0.6104% | 1.016% | 0.6106% | 0.3634% | 0.5473% | 0.302% | 0.2863% | 0.2893% | 0.3467% | 0.4866% | 0.6259% | 0.4785%
91 | 34 |  | 10/16/2023 3:37:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.515% | 0.5212% | 0.1179% | 0.7594% | 0.8373% | 0.3777% | 0.5594% | 0.4443% | 0.2799% | 0.3504% | 0.3116% | 0.2912% | 0.2433% | 0.2893% | 0.2526% | 0.1124% | 0.5605%

## Conc. in Sample Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Ca 422.673 (mg/L) | Ca 227.546 (mg/L) | K 766.490 (mg/L) | Na 589.592 (mg/L) | Na 330.237 (mg/L) | Na 588.995 (mg/L) | Mg 285.213 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Mg 280.271 (mg/L) | Mg 279.553 (mg/L) | Si 251.611 (mg/L) | Si 212.412 (mg/L) | Si 288.158 (mg/L) | Si 252.851 (mg/L) | Si 221.667 (mg/L)
1 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 10:58:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
2 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:00:40 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
3 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:03:08 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
4 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:05:34 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
5 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:08:20 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
6 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:11:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
7 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:14:12 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
8 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:17:26 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
9 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 11:29:33 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
10 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:32:00 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
11 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:34:27 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
12 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:36:53 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
13 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:39:34 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
14 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:42:19 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
15 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:45:15 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
16 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:48:12 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
17 | Calib Std 8 |  | 10/16/2023 11:51:45 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
18 | Calib Std 9 |  | 10/16/2023 11:55:14 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
19 | Calib Std 10 |  | 10/16/2023 11:58:17 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
20 | Calibration Curves |  | 10/16/2023 11:58:17 AM
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Ca 422.673 (mg/L) | Ca 227.546 (mg/L) | K 766.490 (mg/L) | Na 589.592 (mg/L) | Na 330.237 (mg/L) | Na 588.995 (mg/L) | Mg 285.213 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Mg 280.271 (mg/L) | Mg 279.553 (mg/L) | Si 251.611 (mg/L) | Si 212.412 (mg/L) | Si 288.158 (mg/L) | Si 252.851 (mg/L) | Si 221.667 (mg/L)
21 | Reagent Blank 1 |  | 10/16/2023 12:01:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
22 | 1 |  | 10/16/2023 12:03:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 40.1367 | 40.3889 | 36.7851 | 39.0098 | 0.99047 | 13.7833 | 12.5793 | 14.6542 | 14.9031 | 15.5019 | 15.0097 |  | 23.4787 | 23.4675 | 23.3519 | 23.5946 | 23.4789
23 | 1 |  | 10/16/2023 12:07:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 40.3535 | 40.5895 | 36.5099 | 39.0631 | 0.97594 | 13.6722 | 12.6455 | 14.442 | 14.9517 | 15.589 | 15.0164 |  | 23.5372 | 23.5621 | 23.4215 | 23.6706 | 23.5661
24 | 2 |  | 10/16/2023 12:11:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9.2512 | 9.1712 | 8.8659 | 8.3223 | 0.18616 | 1.9817 | 2.1611 | 2.254 | 4.3491 | 4.5354 | 4.5418 | 4.7127 | 2.9257 | 2.9458 | 2.9346 | 2.972 | 2.9763
25 | 2 |  | 10/16/2023 12:13:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 9.1345 | 9.0503 | 8.8224 | 8.431 | 0.18497 | 1.9366 | 2.1008 | 2.1806 | 4.2928 | 4.4556 | 4.5285 | 4.7007 | 2.957 | 2.975 | 2.9757 | 3.0061 | 2.9921
26 | 3 |  | 10/16/2023 12:16:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 86.571 | 87.1899 |  | 85.7128 | 1.7044 | 24.6546 | 22.8982 |  | 13.7443 | 14.0747 | 13.7344 |  | 35.4989 | 36.0032 | 35.875 | 36.0238 | 35.8115
27 | 3 |  | 10/16/2023 12:19:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 85.7977 | 86.4348 |  | 84.3339 | 1.6942 | 24.3874 | 22.5011 |  | 13.5836 | 13.8344 | 13.5208 |  | 35.2168 | 35.6973 | 35.6059 | 35.7187 | 35.5436
28 | 4 |  | 10/16/2023 12:22:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 33.253 | 33.2725 | 29.35 | 32.0557 | 0.86184 | 3.8042 | 3.7967 | 4.2193 | 5.3541 | 5.5677 | 5.6428 | 5.8491 | 18.2646 | 18.4992 | 18.441 | 18.5691 | 18.587
29 | 4 |  | 10/16/2023 12:25:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 33.7245 | 33.7482 | 29.7604 | 32.2351 | 0.88009 | 3.7778 | 3.8318 | 4.2455 | 5.4131 | 5.5681 | 5.6722 | 5.8769 | 18.1677 | 18.3768 | 18.3325 | 18.4713 | 18.4993
30 | 5 |  | 10/16/2023 12:28:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.4282 | 3.3826 | 2.9909 | 2.9386 | 0.006985 | 0.0026641 | 0.02963 | -0.0051927 | 1.0394 | 1.1072 | 1.1269 | 1.2081 | 0.40933 | 0.40189 | 0.40639 | 0.40662 | 0.41389
31 | 5 |  | 10/16/2023 12:31:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.4101 | 3.3831 | 3.0092 | 3.0119 | 0.0054256 | 0.0030259 | 0.018238 | -0.0029631 | 1.0398 | 1.106 | 1.1393 | 1.2055 | 0.40786 | 0.40671 | 0.40836 | 0.41339 | 0.39925
32 | 6 |  | 10/16/2023 12:34:23 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.0651 | 1.0495 | 0.88935 | 0.71751 | 0.00098216 | -0.0027058 | 0.017859 | -0.011837 | 0.058086 | 0.06683 | 0.066244 | 0.071835 | 0.078779 | 0.076549 | 0.086768 | 0.088612 | 0.079779
33 | 6 |  | 10/16/2023 12:36:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.0559 | 1.0403 | 0.89338 | 0.74444 | -2.5902e-06 | -0.002399 | 0.032324 | -0.0085307 | 0.059311 | 0.06519 | 0.065997 | 0.07154 | 0.080464 | 0.07413 | 0.086495 | 0.081963 | 0.076091
34 | 7 |  | 10/16/2023 12:39:17 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 44.9195 | 45.1899 | 38.7609 | 44.289 | 0.16279 | 6.8324 | 29.2207 | 7.4942 | 6.6869 | 6.9233 | 6.9307 | 7.0964 | 0.40251 | 0.4213 | 0.39913 | 0.40802 | 0.36824
35 | 7 |  | 10/16/2023 12:42:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 45.103 | 45.3849 | 38.9822 | 44.1073 | 0.16449 | 6.8795 | 29.2926 | 7.5478 | 6.7098 | 6.8955 | 6.9544 | 7.1194 | 0.40142 | 0.42395 | 0.3964 | 0.41084 | 0.36577
36 | 8 |  | 10/16/2023 12:46:22 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.251 | 3.2086 | 2.9515 | 2.8536 | 0.0069307 | 0.0038652 | 0.066975 | -0.0044585 | 1.0125 | 1.0629 | 1.0846 | 1.1714 | 0.23769 | 0.22916 | 0.2361 | 0.23539 | 0.24121
37 | 8 |  | 10/16/2023 12:49:07 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 3.2784 | 3.249 | 2.9479 | 2.8899 | 0.0042447 | 0.001337 | 0.030713 | -0.0040705 | 1.0129 | 1.0681 | 1.0993 | 1.1639 | 0.23773 | 0.23091 | 0.23598 | 0.23674 | 0.23852
38 | 9 |  | 10/16/2023 12:51:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2.8611 | 2.8235 | 2.5703 | 2.3552 | 0.0078738 | 0.003965 | 0.035139 | -0.0018057 | 1.0643 | 1.125 | 1.1456 | 1.2283 | 0.46034 | 0.45801 | 0.46001 | 0.46639 | 0.46297
39 | 9 |  | 10/16/2023 12:54:35 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 2.9951 | 2.9561 | 2.648 | 2.5958 | 0.0055824 | 0.0052099 | 0.058342 | 0.0011888 | 1.0585 | 1.1194 | 1.1401 | 1.2308 | 0.46261 | 0.45874 | 0.45813 | 0.46444 | 0.47063
40 | 10 |  | 10/16/2023 12:57:20 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.489 | 13.3855 | 13.289 | 12.5224 | 0.4493 | 3.3069 | 3.3088 | 3.7748 | 6.3416 | 6.5009 | 6.6074 | 6.7859 | 3.9442 | 3.9365 | 3.9517 | 3.9827 | 3.975
41 | 10 |  | 10/16/2023 1:00:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.4779 | 13.3754 | 13.1005 | 12.5656 | 0.43889 | 3.3171 | 3.2692 | 3.7456 | 6.3444 | 6.5065 | 6.6105 | 6.7885 | 3.99 | 3.9733 | 3.9949 | 4.0292 | 4.036
42 | 11 |  | 10/16/2023 1:03:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.3891 | 13.2924 | 13.2354 | 12.4996 | 0.44879 | 3.3356 | 3.2479 | 3.7993 | 6.3223 | 6.4601 | 6.5909 | 6.7686 | 3.9911 | 3.9862 | 4.0048 | 4.036 | 4.0237
43 | 11 |  | 10/16/2023 1:06:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 13.256 | 13.1597 | 13.1237 | 12.4229 | 0.44366 | 3.3287 | 3.1998 | 3.8327 | 6.2815 | 6.4227 | 6.5189 | 6.6984 | 3.9682 | 3.9609 | 3.9728 | 4.0185 | 3.996
44 | 12 |  | 10/16/2023 1:09:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 67.5945 | 67.2491 |  | 67.2661 | 21.4433 | 10.4086 | 8.2405 | 11.4103 | 9.7478 | 9.771 | 9.7609 | 9.7159 | 0.41641 | 0.41428 | 0.40561 | 0.4334 | 0.40388
45 | 12 |  | 10/16/2023 1:13:02 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 66.5281 | 66.1989 |  | 66.5139 | 21.2477 | 10.2619 | 8.022 | 11.3004 | 9.6305 | 9.5796 | 9.6454 | 9.6056 | 0.42042 | 0.41318 | 0.4091 | 0.43602 | 0.39908
46 | 13 |  | 10/16/2023 1:16:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.2088 | 11.1358 | 11.3812 | 10.3458 | 0.86626 | 6.811 | 6.3145 | 7.6552 | 1.4587 | 1.5022 | 1.5527 | 1.668 | 17.4506 | 17.2079 | 17.5337 | 17.435 | 17.5309
47 | 13 |  | 10/16/2023 1:19:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.1683 | 11.0986 | 11.3722 | 10.2579 | 0.86274 | 6.7909 | 6.2783 | 7.6446 | 1.4563 | 1.5045 | 1.5516 | 1.6647 | 17.4967 | 17.2823 | 17.5728 | 17.5464 | 17.5983
48 | 14 |  | 10/16/2023 1:22:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.6944 | 36.8984 | 33.3289 | 35.576 | 0.59318 | 6.5387 | 5.6411 | 7.3815 | 13.6257 | 13.7577 | 13.6559 |  | 11.1854 | 11.1331 | 11.2015 | 11.2985 | 11.1919
49 | 14 |  | 10/16/2023 1:25:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.6159 | 36.8202 | 33.201 | 35.8008 | 0.59318 | 6.6072 | 5.6455 | 7.4666 | 13.6067 | 13.8985 | 13.7584 |  | 11.247 | 11.1794 | 11.2674 | 11.3602 | 11.2653
50 | 15 |  | 10/16/2023 1:28:39 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 17.0145 | 16.9617 | 16.4772 | 16.0104 | 0.37129 | 3.6962 | 3.5047 | 4.296 | 7.8383 | 8.0277 | 8.0474 | 8.1349 | 4.6353 | 4.6031 | 4.6326 | 4.6892 | 4.6421
51 | 15 |  | 10/16/2023 1:31:42 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 16.9052 | 16.8429 | 16.2568 | 15.7953 | 0.36045 | 3.702 | 3.3777 | 4.2939 | 7.7835 | 7.9594 | 8.0226 | 8.1126 | 4.5637 | 4.5266 | 4.5633 | 4.6163 | 4.5582
52 | 16 |  | 10/16/2023 1:34:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 25.4244 | 25.6108 | 25.1169 | 24.7442 | 1.5003 | 12.7113 | 10.9321 | 13.937 | 6.6443 | 6.8022 | 6.8998 | 7.0506 | 25.2617 | 25.2739 | 25.298 | 25.6039 | 25.4679
53 | 16 |  | 10/16/2023 1:38:15 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 25.5465 | 25.7384 | 25.0952 | 24.642 | 1.4972 | 12.5281 | 10.9129 | 13.7602 | 6.6259 | 6.752 | 6.821 | 6.9749 | 25.4358 | 25.2242 | 25.2751 | 25.5733 | 25.4564
54 | 17 |  | 10/16/2023 1:41:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 83.573 | 82.3573 |  | 82.6732 | 1.681 | 26.6105 | 22.0901 |  | 12.7214 | 12.8636 | 12.8691 |  | 34.0398 | 34.007 | 33.9248 | 34.3631 | 34.0049
55 | 17 |  | 10/16/2023 1:44:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 84.2077 | 83.8589 |  | 83.6503 | 1.7405 | 26.2554 | 22.3886 |  | 12.91 | 12.9759 | 12.8225 |  | 34.0274 | 33.7635 | 33.7432 | 34.1286 | 33.79
56 | 18 |  | 10/16/2023 1:47:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 29.4531 | 29.5033 | 28.1327 | 28.4903 | 2.4472 | 13.0714 | 11.4737 | 14.1647 | 8.1596 | 8.3067 | 8.4453 | 8.5148 | 32.4027 | 32.4114 | 32.3835 | 32.7824 | 32.7765
57 | std-5 |  | 10/16/2023 1:51:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 5.4293 | 5.3735 | 5.4951 | 4.9664 | 0.70897 | 4.3564 | 4.4703 | 4.9069 | 1.0586 | 1.0899 | 1.1232 | 1.2099 | 4.9968 | 4.9476 | 5.0242 | 5.0441 | 5.064
58 | 18 |  | 10/16/2023 1:53:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 29.2256 | 29.254 | 27.9353 | 28.1597 | 2.4232 | 12.5971 | 11.3435 | 13.6748 | 8.1148 | 8.1531 | 8.2952 | 8.3768 | 32.2899 | 31.995 | 32.0393 | 32.3577 | 32.3571
59 | 19 |  | 10/16/2023 1:57:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 22.9953 | 23.0791 | 22.5743 | 22.2646 | 0.88776 | 11.8914 | 10.7371 | 12.9909 | 5.3445 | 5.4497 | 5.5952 | 5.7954 | 34.6955 | 34.6276 | 34.5981 | 35.0212 | 35.0425
60 | 19 |  | 10/16/2023 2:01:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 23.1126 | 23.205 | 22.8135 | 22.4124 | 0.90872 | 12.0231 | 10.7694 | 13.111 | 5.3702 | 5.4761 | 5.5994 | 5.7992 | 34.8655 | 34.774 | 34.7489 | 35.1955 | 35.1817
61 | 20 |  | 10/16/2023 2:04:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 55.6896 | 56.3427 |  | 55.1478 | 1.6188 | 6.4401 | 5.6449 | 7.2145 | 11.2941 | 11.4519 | 11.4267 |  | 20.1828 | 20.3163 | 20.397 | 20.5364 | 20.4585
62 | 20 |  | 10/16/2023 2:07:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 58.3178 | 58.1459 |  | 57.1391 | 1.5882 | 5.9814 | 5.2591 | 6.7046 | 11.4985 | 11.7058 | 11.5492 |  | 19.5492 | 19.6589 | 19.7435 | 19.8939 | 19.7952
63 | 21 |  | 10/16/2023 2:10:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 10.3883 | 10.3124 | 10.1998 | 9.6319 | 0.35921 | 2.3088 | 2.302 | 2.6678 | 4.763 | 4.8769 | 4.9677 | 5.1213 | 2.9295 | 2.9248 | 2.9408 | 2.9847 | 2.9711
64 | 21 |  | 10/16/2023 2:13:10 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 10.327 | 10.2343 | 10.0649 | 9.4758 | 0.34869 | 2.3203 | 2.1971 | 2.6493 | 4.7477 | 4.842 | 4.9652 | 5.1202 | 2.9012 | 2.8989 | 2.9078 | 2.952 | 2.91
65 | 22 |  | 10/16/2023 2:16:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 30.4994 | 30.5764 | 29.4597 | 29.6206 | 0.97766 | 13.9441 | 12.1149 | 15.1376 | 17.6391 | 18.2533 | 17.5027 |  | 21.4762 | 21.5911 | 21.7212 | 21.9097 | 21.7771
66 | 22 |  | 10/16/2023 2:19:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 30.8547 | 30.9392 | 29.3859 | 29.8319 | 0.97102 | 14.0547 | 12.198 | 15.2394 | 17.799 | 18.5069 | 17.4846 |  | 21.6565 | 21.8163 | 21.9305 | 22.1162 | 21.9984
67 | 23 |  | 10/16/2023 2:23:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.9767 | 14.97 | 15.8098 | 14.3236 | 0.97176 | 13.6056 | 11.8875 | 14.7795 | 23.4875 | 24.1288 | 22.5194 |  | 19.9707 | 19.8121 | 20.0299 | 20.1079 | 20.1793
68 | 23 |  | 10/16/2023 2:26:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.8314 | 14.8194 | 15.6776 | 14.0145 | 0.97234 | 13.4889 | 11.6375 | 14.674 | 23.3138 | 24.1578 | 22.3162 |  | 19.9453 | 19.6058 | 20.0181 | 19.919 | 19.9802
69 | 24 |  | 10/16/2023 2:29:29 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 52.0763 | 52.6979 |  | 52.908 | 2.3532 | 9.3211 | 7.7691 | 10.3105 | 34.2391 | 36.0461 | 30.9154 |  | 0.07412 | 0.073744 | 0.059168 | 0.084051 | 0.046664
70 | 24 |  | 10/16/2023 2:32:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 53.8815 | 53.3412 |  | 53.1599 | 2.3989 | 9.3802 | 7.9235 | 10.3517 | 34.4865 | 36.4534 |  |  | 0.079522 | 0.069315 | 0.064266 | 0.082118 | 0.053668
71 | 25 |  | 10/16/2023 2:36:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 83.9709 | 84.7151 |  | 83.3725 | 1.6661 | 26.0372 | 22.237 |  | 12.9989 | 13.2914 | 12.9732 |  | 35.0744 | 35.1369 | 35.1002 | 35.4921 | 35.2193
72 | 25 |  | 10/16/2023 2:38:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 84.2099 | 84.9252 |  | 83.72 | 1.6694 | 25.9546 | 22.3664 |  | 13.1067 | 13.3482 | 13.0006 |  | 35.1754 | 35.0273 | 35.0154 | 35.3927 | 35.1437
73 | 26 |  | 10/16/2023 2:41:44 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.8382 | 36.9805 | 33.0082 | 35.5171 | 0.81267 | 9.767 | 8.8875 | 10.7042 | 10.5667 | 10.814 | 10.759 | 10.6272 | 12.7389 | 12.7212 | 12.7968 | 12.8929 | 12.7761
74 | 26 |  | 10/16/2023 2:44:58 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 36.2112 | 36.3222 | 32.6174 | 35.1906 | 0.78979 | 9.6101 | 8.6997 | 10.5052 | 10.4156 | 10.651 | 10.6358 | 10.5187 | 12.5916 | 12.5662 | 12.6726 | 12.7518 | 12.6588
75 | 27 |  | 10/16/2023 2:48:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.1353 | 14.0794 | 13.7059 | 13.0258 | 0.57222 | 5.5431 | 5.3564 | 6.1811 | 8.2704 | 8.6036 | 8.5988 | 8.6733 | 24.5353 | 24.256 | 24.6578 | 24.5392 | 24.8342
76 | 27 |  | 10/16/2023 2:51:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 14.1643 | 14.1151 | 13.6303 | 13.1648 | 0.56702 | 5.5611 | 5.2822 | 6.2031 | 8.2865 | 8.6372 | 8.5997 | 8.673 | 24.7303 | 24.405 | 24.8398 | 24.6705 | 24.9786
77 | 17_1/2 |  | 10/16/2023 2:54:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 42.4766 | 42.7216 | 37.3204 | 41.625 | 0.67763 | 11.3181 | 10.4572 | 12.3135 | 6.6424 | 6.8013 | 6.8315 | 7.0005 | 18.2535 | 18.3232 | 18.4705 | 18.5359 | 18.4748
78 | 28 |  | 10/16/2023 2:58:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 72.2432 | 72.1054 |  | 73.3062 | 5.3906 |  | 42.9203 |  | 39.2855 | 42.4823 |  |  | 12.9873 | 12.9464 | 13.0639 | 13.0722 | 12.9258
79 | 28 |  | 10/16/2023 3:00:59 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 72.157 | 73.0344 |  | 73.8755 | 5.4384 |  | 43.4041 |  | 38.9841 | 42.7446 |  |  | 12.962 | 12.8959 | 13.033 | 13.035 | 12.8783
80 | 29 |  | 10/16/2023 3:03:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 108.5539 | 109.8752 |  | 110.6073 | 5.2942 | 17.98 | 14.5653 | 18.9904 | 63.665 | 73.6844 |  |  | 0.069707 | 0.068052 | 0.055492 | 0.075045 | 0.038223
81 | 29 |  | 10/16/2023 3:07:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 104.0824 | 105.2233 |  | 106.5263 | 5.0295 | 17.2398 | 14.0664 | 18.242 | 61.7813 | 71.384 |  |  | 0.069569 | 0.06324 | 0.054223 | 0.074579 | 0.034394
82 | 30 |  | 10/16/2023 3:10:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 56.3167 | 57.1177 |  | 56.466 | 2.4349 | 10.5787 | 9.1304 | 11.5155 | 36.314 | 39.2844 |  |  | 0.08935 | 0.084958 | 0.086315 | 0.09855 | 0.061207
83 | 30 |  | 10/16/2023 3:13:33 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 57.3142 | 56.8913 |  | 56.3969 | 2.4054 | 10.4592 | 8.9518 | 11.3999 | 36.1598 | 39.1071 |  |  | 0.091599 | 0.08803 | 0.088949 | 0.09769 | 0.075269
84 | 31 |  | 10/16/2023 3:16:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.4981 | 11.5435 | 10.8778 | 10.5302 | 0.88655 | 4.4002 | 4.3163 | 4.9578 | 2.8368 | 2.9869 | 3.0565 | 3.2238 | 14.9103 | 14.6778 | 14.9514 | 14.9579 | 14.9705
85 | 31 |  | 10/16/2023 3:19:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 11.3507 | 11.2564 | 10.859 | 10.2686 | 0.9045 | 4.2616 | 4.222 | 4.832 | 2.7757 | 2.9003 | 2.9702 | 3.1368 | 14.3546 | 14.2083 | 14.2761 | 14.4854 | 14.5419
86 | 32 |  | 10/16/2023 3:22:25 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.32529 | 0.32406 | 0.30702 | 0.26997 | 0.042057 | 1.7286 | 1.8153 | 1.9734 | 1.6701 | 1.7427 | 1.8115 | 1.9173 | 0.89384 | 0.87596 | 0.89495 | 0.89583 | 0.89789
87 | 32 |  | 10/16/2023 3:25:05 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.29299 | 0.28776 | 0.27397 | 0.22871 | 0.049326 | 1.7511 | 1.9253 | 1.9979 | 1.6749 | 1.7606 | 1.8112 | 1.9175 | 0.88353 | 0.87073 | 0.88434 | 0.89661 | 0.88507
88 | 33 |  | 10/16/2023 3:27:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 34.6221 | 34.716 | 31.1703 | 33.4516 | 0.35777 | 11.2956 | 10.1376 | 12.3217 | 8.2474 | 8.434 | 8.5435 | 8.6163 | 20.3988 | 20.367 | 20.66 | 20.7926 | 20.6579
89 | 33 |  | 10/16/2023 3:31:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 34.8351 | 34.9466 | 31.3102 | 33.5726 | 0.35729 | 11.2924 | 10.1435 | 12.286 | 8.2919 | 8.505 | 8.5463 | 8.6198 | 20.4742 | 20.4572 | 20.7233 | 20.8544 | 20.7467
90 | 34 |  | 10/16/2023 3:34:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 17.3599 | 17.3509 | 17.1939 | 16.4139 | 1.9879 | 10.4778 | 9.7664 | 11.4385 | 4.7803 | 4.8892 | 4.9929 | 5.151 | 5.0527 | 4.9804 | 5.0776 | 5.1078 | 5.1033
91 | 34 |  | 10/16/2023 3:37:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 17.2418 | 17.2305 | 17.0759 | 16.3618 | 1.9529 | 10.5405 | 9.6452 | 11.5156 | 4.7473 | 4.8808 | 4.9878 | 5.1989 | 5.0404 | 4.9615 | 5.0695 | 5.1027 | 5.067

## Conc. in Sample Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
1 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 10:58:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
2 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:00:40 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
3 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:03:08 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
4 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:05:34 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
5 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:08:20 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
6 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:11:14 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
7 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:14:12 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
8 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:17:26 AM |  | 20231016_water | water_2023(cation
9 | Calib Blank 1 |  | 10/16/2023 11:29:33 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
10 | Calib Std 1 |  | 10/16/2023 11:32:00 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
11 | Calib Std 2 |  | 10/16/2023 11:34:27 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
12 | Calib Std 3 |  | 10/16/2023 11:36:53 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
13 | Calib Std 4 |  | 10/16/2023 11:39:34 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
14 | Calib Std 5 |  | 10/16/2023 11:42:19 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
15 | Calib Std 6 |  | 10/16/2023 11:45:15 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
16 | Calib Std 7 |  | 10/16/2023 11:48:12 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
17 | Calib Std 8 |  | 10/16/2023 11:51:45 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
18 | Calib Std 9 |  | 10/16/2023 11:55:14 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
19 | Calib Std 10 |  | 10/16/2023 11:58:17 AM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Ca 315.887 | Ca 422.673 | Ca 227.546 | K 766.490 | Na 589.592 | Na 330.237 | Na 588.995 | Mg 285.213 | Mg 279.077 | Mg 280.271 | Mg 279.553 | Si 251.611 | Si 212.412 | Si 288.158 | Si 252.851 | Si 221.667
21 | Reagent Blank 1 |  | 10/16/2023 12:01:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation
22 | 1 |  | 10/16/2023 12:03:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.058% | 1.094% | 0.4202% | 0.2917% | 1.366% | 0.2425% | 0.6956% | 0.5983% | 0.7879% | 1.426% | 0.1922% |  | 1.555% | 0.369% | 0.2567% | 0.2281% | 0.2366%
23 | 1 |  | 10/16/2023 12:07:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4316% | 0.4459% | 0.1182% | 0.3264% | 0.7528% | 0.7131% | 0.2581% | 0.8661% | 0.2867% | 0.4664% | 0.2104% |  | 0.4777% | 0.4319% | 0.3555% | 0.5119% | 0.3448%
24 | 2 |  | 10/16/2023 12:11:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.238% | 1.306% | 0.2342% | 1.761% | 0.2391% | 1.118% | 4.714% | 1.153% | 0.8926% | 1.421% | 0.5435% | 0.5159% | 0.4259% | 0.8111% | 0.3527% | 0.5889% | 0.9412%
25 | 2 |  | 10/16/2023 12:13:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8186% | 0.7917% | 0.1908% | 0.5585% | 0.6765% | 0.3031% | 2.285% | 0.3379% | 0.6219% | 0.94% | 0.06552% | 0.05831% | 0.449% | 0.6812% | 0.5254% | 0.4538% | 0.6745%
26 | 3 |  | 10/16/2023 12:16:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3127% | 0.319% |  | 0.3613% | 0.6123% | 0.1634% | 0.5969% |  | 0.2484% | 0.6062% | 0.3383% |  | 0.6135% | 0.649% | 0.6288% | 0.6424% | 0.5643%
27 | 3 |  | 10/16/2023 12:19:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4707% | 0.4729% |  | 0.5574% | 0.06065% | 0.1519% | 0.1174% |  | 0.03903% | 0.8789% | 0.4259% |  | 0.8295% | 0.8522% | 0.7724% | 0.9189% | 0.8367%
28 | 4 |  | 10/16/2023 12:22:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3459% | 0.3502% | 0.0335% | 0.4043% | 0.542% | 0.4835% | 1.48% | 0.5835% | 0.2521% | 0.1798% | 0.1677% | 0.1621% | 0.444% | 0.4144% | 0.4933% | 0.4125% | 0.387%
29 | 4 |  | 10/16/2023 12:25:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4746% | 0.5177% | 0.1168% | 0.2591% | 0.9782% | 0.6505% | 0.753% | 0.4654% | 0.3941% | 0.5726% | 0.2208% | 0.2114% | 0.5433% | 0.5576% | 0.6058% | 0.5551% | 0.5743%
30 | 5 |  | 10/16/2023 12:28:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.753% | 0.7661% | 0.403% | 3.137% | 17.09% | 17.65% | 73.96% | 12.35% | 0.4466% | 0.7017% | 0.7386% | 0.242% | 1.066% | 2.24% | 2.58% | 2.291% | 2.761%
31 | 5 |  | 10/16/2023 12:31:41 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7693% | 0.8255% | 0.6526% | 3.964% | 35.26% | 6.68% | 63.84% | 13.1% | 0.5843% | 0.8821% | 0.5919% | 0.5847% | 0.9877% | 2.019% | 0.9595% | 2.246% | 1.976%
32 | 6 |  | 10/16/2023 12:34:23 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.614% | 0.6249% | 0.1104% | 10.74% | 232.4% | 9.22% | 50.11% | 26.34% | 0.3972% | 1.564% | 0.6587% | 0.6074% | 1.242% | 5.421% | 1.534% | 7.33% | 15.24%
33 | 6 |  | 10/16/2023 12:36:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1024% | 0.2% | 0.6185% | 1.462% | 26819% | 2.058% | 35.32% | 15.93% | 0.3857% | 2.248% | 0.2075% | 0.1633% | 0.7364% | 5.622% | 3.372% | 8.479% | 10.07%
34 | 7 |  | 10/16/2023 12:39:17 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1218% | 0.115% | 0.1492% | 0.3632% | 3.426% | 0.3116% | 0.0976% | 0.3225% | 0.07791% | 0.4212% | 0.4512% | 0.4284% | 0.8175% | 0.4032% | 1.144% | 1.315% | 3.022%
35 | 7 |  | 10/16/2023 12:42:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7245% | 0.7445% | 0.6001% | 0.5242% | 2.707% | 0.2917% | 1.19% | 0.284% | 0.5662% | 1.337% | 1.269% | 1.188% | 0.6084% | 1.955% | 0.4025% | 1.133% | 5.572%
36 | 8 |  | 10/16/2023 12:46:22 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2238% | 0.1974% | 0.6755% | 5.422% | 12.18% | 5.139% | 92.1% | 26.85% | 0.1873% | 0.3358% | 0.1802% | 0.627% | 0.4263% | 2.266% | 2.136% | 1.983% | 4.663%
37 | 8 |  | 10/16/2023 12:49:07 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7145% | 0.7056% | 0.2338% | 1.87% | 29.85% | 30.08% | 116.2% | 19.32% | 0.4747% | 1.14% | 0.5077% | 0.4959% | 0.6051% | 1.366% | 1.267% | 0.4808% | 7.769%
38 | 9 |  | 10/16/2023 12:51:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.09261% | 0.08397% | 0.2729% | 2.839% | 37.63% | 11.06% | 138.9% | 186.5% | 0.2338% | 0.4353% | 0.1347% | 0.5098% | 0.2041% | 0.9847% | 0.3944% | 1.356% | 2.018%
39 | 9 |  | 10/16/2023 12:54:35 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4074% | 0.4033% | 0.3856% | 1.837% | 48.01% | 3.37% | 34.71% | 132.4% | 0.1659% | 0.3963% | 0.3682% | 0.1659% | 0.7216% | 2.652% | 0.5224% | 0.8803% | 3.926%
40 | 10 |  | 10/16/2023 12:57:20 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4185% | 0.4447% | 0.2439% | 0.531% | 0.5429% | 0.5009% | 1.235% | 0.6877% | 0.3063% | 0.3949% | 0.03676% | 0.03693% | 0.08626% | 0.3537% | 0.1858% | 0.2264% | 0.05448%
41 | 10 |  | 10/16/2023 1:00:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3462% | 0.3583% | 0.118% | 0.8442% | 0.7331% | 0.2875% | 2.499% | 0.2478% | 0.2353% | 0.4057% | 0.2609% | 0.2503% | 0.425% | 0.5683% | 0.7257% | 0.5609% | 0.629%
42 | 11 |  | 10/16/2023 1:03:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.09582% | 0.08974% | 0.174% | 0.1635% | 0.346% | 1.047% | 1.382% | 0.2958% | 0.06435% | 0.1304% | 0.2949% | 0.279% | 0.191% | 0.1687% | 0.2667% | 0.2308% | 0.4088%
43 | 11 |  | 10/16/2023 1:06:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5089% | 0.554% | 0.2469% | 0.363% | 1.036% | 0.28% | 1.865% | 0.2615% | 0.3596% | 0.6574% | 0.3252% | 0.3153% | 0.3896% | 0.4631% | 0.6159% | 0.6558% | 0.2241%
44 | 12 |  | 10/16/2023 1:09:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2368% | 0.7131% |  | 0.1568% | 0.4888% | 0.9811% | 0.242% | 1.064% | 0.5349% | 0.7576% | 0.2052% | 0.2033% | 0.6573% | 0.5318% | 0.3429% | 1.421% | 7.072%
45 | 12 |  | 10/16/2023 1:13:02 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.279% | 0.1802% |  | 0.1963% | 0.928% | 0.4962% | 0.5871% | 0.4996% | 0.05847% | 1.147% | 1.311% | 1.196% | 0.6016% | 1.013% | 1.36% | 0.5994% | 1.183%
46 | 13 |  | 10/16/2023 1:16:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7853% | 0.7815% | 0.3767% | 0.4358% | 0.5523% | 0.6712% | 1.505% | 0.7017% | 0.5677% | 0.769% | 0.7733% | 0.7017% | 0.7367% | 0.6451% | 0.7543% | 0.6497% | 0.5236%
47 | 13 |  | 10/16/2023 1:19:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6669% | 0.6645% | 0.4602% | 0.3075% | 0.5457% | 0.7408% | 0.7421% | 0.7678% | 0.477% | 0.2874% | 0.634% | 0.7802% | 0.6607% | 0.1754% | 0.6483% | 0.2092% | 0.2012%
48 | 14 |  | 10/16/2023 1:22:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5396% | 0.558% | 0.3755% | 0.6752% | 0.8404% | 0.4201% | 0.4916% | 0.4766% | 0.3893% | 0.7391% | 0.6661% |  | 0.6219% | 0.785% | 0.7184% | 0.5367% | 0.521%
49 | 14 |  | 10/16/2023 1:25:31 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6811% | 0.711% | 0.2359% | 0.6109% | 0.413% | 0.324% | 1.431% | 0.3211% | 0.4669% | 0.2361% | 0.3642% |  | 0.1733% | 0.2215% | 0.1964% | 0.0886% | 0.1958%
50 | 15 |  | 10/16/2023 1:28:39 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1059% | 0.1031% | 0.5121% | 0.4556% | 0.8822% | 0.4372% | 1.283% | 0.5901% | 0.08517% | 0.1667% | 0.4239% | 0.407% | 0.1932% | 0.1277% | 0.3885% | 0.4059% | 0.8432%
51 | 15 |  | 10/16/2023 1:31:42 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7663% | 0.7996% | 0.3298% | 1.135% | 1.617% | 0.5438% | 2.596% | 0.4479% | 0.4269% | 0.7613% | 0.5558% | 0.5234% | 0.936% | 0.9508% | 0.8823% | 1.054% | 0.7026%
52 | 16 |  | 10/16/2023 1:34:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.706% | 0.7535% | 0.2752% | 0.135% | 0.5923% | 0.2582% | 0.393% | 0.2982% | 0.474% | 0.3457% | 0.2816% | 0.2617% | 0.7863% | 0.3192% | 0.2454% | 0.3271% | 0.4033%
53 | 16 |  | 10/16/2023 1:38:15 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4639% | 0.452% | 0.2782% | 0.6985% | 0.6488% | 0.3491% | 0.8633% | 0.4686% | 0.2037% | 1.231% | 0.06162% | 0.06864% | 0.5169% | 1.192% | 1.132% | 1.153% | 1.095%
54 | 17 |  | 10/16/2023 1:41:47 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5064% | 0.5863% |  | 0.8748% | 0.1112% | 0.3052% | 0.7859% |  | 0.4631% | 1.103% | 0.5155% |  | 0.5926% | 1.212% | 1.031% | 1.04% | 1.049%
55 | 17 |  | 10/16/2023 1:44:45 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1135% | 0.3869% |  | 0.8018% | 0.7214% | 0.0569% | 0.3011% |  | 0.2848% | 1.158% | 0.1303% |  | 0.381% | 1.082% | 0.9831% | 1.04% | 0.9851%
56 | 18 |  | 10/16/2023 1:47:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.074% | 1.099% | 0.1345% | 0.6001% | 0.6641% | 0.2348% | 0.7508% | 0.1963% | 0.8234% | 0.9702% | 0.3157% | 0.3031% | 1.031% | 1.051% | 0.9363% | 0.9443% | 1.004%
57 | std-5 |  | 10/16/2023 1:51:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6633% | 0.6697% | 0.08656% | 0.3448% | 0.4907% | 0.3715% | 0.8455% | 0.3197% | 0.5893% | 0.1904% | 0.6572% | 0.5023% | 0.05525% | 0.1217% | 0.066% | 0.1338% | 0.2416%
58 | 18 |  | 10/16/2023 1:53:54 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.021% | 1.055% | 0.4406% | 0.7678% | 0.2756% | 0.2023% | 0.4499% | 0.3193% | 0.7363% | 0.5183% | 0.373% | 0.3367% | 1.018% | 0.6055% | 0.5804% | 0.5677% | 0.6891%
59 | 19 |  | 10/16/2023 1:57:30 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.6314% | 0.6304% | 0.2706% | 0.0879% | 1.059% | 0.4853% | 1.256% | 0.3371% | 0.5591% | 0.5525% | 0.2955% | 0.2804% | 0.3246% | 0.8653% | 0.7256% | 0.7652% | 0.756%
60 | 19 |  | 10/16/2023 2:01:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7514% | 0.7621% | 0.7482% | 1.168% | 1.331% | 0.4013% | 0.8356% | 0.4383% | 0.6092% | 0.6559% | 0.2992% | 0.2737% | 0.2503% | 0.08676% | 0.05872% | 0.1469% | 0.217%
61 | 20 |  | 10/16/2023 2:04:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.0692% | 0.06171% |  | 0.3204% | 0.6521% | 0.2432% | 1.255% | 0.2129% | 0.09694% | 0.1276% | 0.2713% |  | 0.4783% | 0.6499% | 0.5049% | 0.5925% | 0.5314%
62 | 20 |  | 10/16/2023 2:07:28 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2717% | 0.787% |  | 0.6362% | 1.009% | 0.1757% | 2.583% | 0.1847% | 0.5375% | 0.4563% | 0.258% |  | 0.3768% | 0.5057% | 0.436% | 0.4408% | 0.4347%
63 | 21 |  | 10/16/2023 2:10:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2489% | 0.2577% | 0.3198% | 1.26% | 0.5299% | 0.2078% | 2.283% | 0.8809% | 0.09317% | 0.2323% | 0.2434% | 0.2421% | 0.9087% | 1.112% | 0.7861% | 1.106% | 1.198%
64 | 21 |  | 10/16/2023 2:13:10 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7064% | 0.7059% | 0.3764% | 0.1899% | 0.7794% | 0.3787% | 2.283% | 0.4129% | 0.5131% | 0.7347% | 0.2293% | 0.2248% | 0.05645% | 0.2949% | 0.403% | 0.2343% | 0.2097%
65 | 22 |  | 10/16/2023 2:16:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.448% | 1.477% | 0.1728% | 0.6314% | 0.4227% | 0.07074% | 0.6101% | 0.1324% | 1.072% | 1.623% | 0.4189% |  | 0.5911% | 0.5088% | 0.59% | 0.5955% | 0.4479%
66 | 22 |  | 10/16/2023 2:19:36 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5479% | 0.5777% | 0.2708% | 0.3994% | 0.8057% | 0.07996% | 0.9873% | 0.6351% | 0.4036% | 0.6187% | 0.3417% |  | 0.6127% | 0.7615% | 0.6267% | 0.6772% | 0.6786%
67 | 23 |  | 10/16/2023 2:23:09 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4801% | 0.5037% | 0.3477% | 0.8491% | 0.4831% | 0.2103% | 0.3258% | 0.1836% | 0.2633% | 0.5679% | 0.3222% |  | 0.5305% | 0.3716% | 0.5201% | 0.2047% | 0.3035%
68 | 23 |  | 10/16/2023 2:26:19 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.1295% | 0.1086% | 0.1536% | 1.24% | 0.3663% | 0.2513% | 0.8727% | 0.2521% | 0.441% | 0.1169% | 0.6197% |  | 0.09075% | 1.017% | 0.1318% | 0.9042% | 0.8306%
69 | 24 |  | 10/16/2023 2:29:29 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5219% | 0.5231% |  | 0.5883% | 0.229% | 0.3522% | 0.7322% | 0.3331% | 0.5017% | 0.5493% | 0.5005% |  | 0.5642% | 3.522% | 3.065% | 2.995% | 46.29%
70 | 24 |  | 10/16/2023 2:32:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9248% | 0.4993% |  | 0.169% | 0.549% | 0.3126% | 0.9715% | 0.3839% | 0.6262% | 0.5437% |  |  | 3.862% | 7.109% | 5.764% | 10.89% | 21.47%
71 | 25 |  | 10/16/2023 2:36:00 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2368% | 0.2408% |  | 0.3599% | 0.1678% | 0.19% | 0.363% |  | 0.4592% | 0.3141% | 0.2209% |  | 0.6084% | 0.3564% | 0.3805% | 0.3579% | 0.3111%
72 | 25 |  | 10/16/2023 2:38:52 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4546% | 0.4797% |  | 0.5286% | 0.4013% | 0.1288% | 0.5056% |  | 0.3025% | 0.6765% | 0.4562% |  | 0.3385% | 0.6702% | 0.5539% | 0.5889% | 0.7552%
73 | 26 |  | 10/16/2023 2:41:44 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2872% | 0.3107% | 0.3409% | 0.436% | 0.2763% | 0.3289% | 1.108% | 0.3087% | 0.2373% | 0.8724% | 0.1985% | 0.1686% | 0.6735% | 0.9082% | 0.6729% | 0.7282% | 0.811%
74 | 26 |  | 10/16/2023 2:44:58 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2275% | 0.2271% | 0.1298% | 0.3923% | 1.289% | 0.4456% | 1.218% | 0.5012% | 0.09134% | 0.3626% | 0.1266% | 0.1183% | 0.4351% | 0.2893% | 0.3975% | 0.4407% | 0.3207%
75 | 27 |  | 10/16/2023 2:48:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2132% | 0.2052% | 0.2165% | 1.281% | 0.3612% | 0.1731% | 1.692% | 0.212% | 0.2066% | 0.2761% | 0.3771% | 0.3462% | 0.1313% | 0.5829% | 0.09664% | 0.5353% | 0.668%
76 | 27 |  | 10/16/2023 2:51:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.8482% | 0.8868% | 0.4316% | 0.5267% | 0.5747% | 0.3776% | 1.579% | 0.3413% | 0.6362% | 0.9307% | 0.3449% | 0.3206% | 0.9141% | 0.6596% | 0.9157% | 0.5649% | 0.6835%
77 | 17_1/2 |  | 10/16/2023 2:54:38 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4502% | 0.4731% | 0.1808% | 0.6172% | 1.113% | 0.1133% | 0.7596% | 0.4008% | 0.3506% | 0.4922% | 0.2301% | 0.2193% | 0.4053% | 0.3918% | 0.5023% | 0.4313% | 0.5255%
78 | 28 |  | 10/16/2023 2:58:12 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.168% | 0.5764% |  | 0.1411% | 0.3493% |  | 0.3806% |  | 0.9334% | 0.6938% |  |  | 0.3241% | 0.3663% | 0.3978% | 0.4101% | 0.2905%
79 | 28 |  | 10/16/2023 3:00:59 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2892% | 0.2936% |  | 0.3457% | 0.2869% |  | 0.4395% |  | 0.2132% | 0.9173% |  |  | 0.3042% | 0.3687% | 0.2896% | 0.2775% | 0.4087%
80 | 29 |  | 10/16/2023 3:03:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.5997% | 0.6223% |  | 0.521% | 0.6534% | 0.711% | 1.456% | 0.6762% | 0.4526% | 0.7549% |  |  | 1.965% | 5.949% | 3.732% | 7.533% | 13.31%
81 | 29 |  | 10/16/2023 3:07:03 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4809% | 0.4883% |  | 0.5853% | 0.7137% | 0.5139% | 0.3081% | 0.544% | 0.3671% | 1.398% |  |  | 2.851% | 5.136% | 11.4% | 8.644% | 41.47%
82 | 30 |  | 10/16/2023 3:10:26 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 1.33% | 1.394% |  | 0.9071% | 0.6172% | 1.137% | 1.136% | 1.079% | 0.8361% | 1.443% |  |  | 0.6266% | 7.791% | 9.659% | 6.695% | 34.78%
83 | 30 |  | 10/16/2023 3:13:33 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.02821% | 0.3374% |  | 0.8069% | 0.792% | 0.601% | 1.167% | 0.568% | 0.07144% | 0.3207% |  |  | 2.016% | 6.993% | 7.968% | 9.126% | 46.12%
84 | 31 |  | 10/16/2023 3:16:40 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4223% | 0.4629% | 0.1593% | 0.9561% | 0.9848% | 0.2724% | 0.3603% | 0.3614% | 0.5444% | 0.4525% | 0.8117% | 0.7864% | 0.4835% | 0.614% | 0.4264% | 0.6004% | 0.4383%
85 | 31 |  | 10/16/2023 3:19:34 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.7016% | 0.7296% | 0.3017% | 1.034% | 0.3919% | 0.502% | 0.4699% | 0.2389% | 0.5868% | 0.7999% | 0.5047% | 0.481% | 0.7578% | 0.5739% | 0.6141% | 0.6535% | 0.5709%
86 | 32 |  | 10/16/2023 3:22:25 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.9157% | 0.8674% | 0.3415% | 19.19% | 6.779% | 0.3719% | 2.576% | 0.4994% | 0.2902% | 0.9179% | 0.3401% | 0.3182% | 0.4864% | 1.496% | 1.448% | 1.219% | 1.444%
87 | 32 |  | 10/16/2023 3:25:05 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4812% | 0.3788% | 0.2586% | 15.12% | 2.753% | 0.5908% | 1.41% | 0.3847% | 0.2109% | 0.5316% | 0.2274% | 0.2245% | 1.009% | 0.3644% | 0.5166% | 1.129% | 2.699%
88 | 33 |  | 10/16/2023 3:27:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.2458% | 0.2517% | 0.4106% | 0.07036% | 1.191% | 0.5747% | 1.012% | 0.5117% | 0.2076% | 0.1216% | 0.5659% | 0.5178% | 0.1465% | 0.2209% | 0.18% | 0.1115% | 0.1504%
89 | 33 |  | 10/16/2023 3:31:24 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.4442% | 0.4742% | 0.2846% | 0.1145% | 1.039% | 0.2308% | 0.3696% | 0.7082% | 0.3869% | 0.0315% | 0.4054% | 0.3783% | 0.1027% | 0.1423% | 0.1061% | 0.1655% | 0.256%
90 | 34 |  | 10/16/2023 3:34:56 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.3396% | 0.3688% | 0.4152% | 0.7439% | 0.756% | 0.6104% | 1.016% | 0.6106% | 0.3634% | 0.5473% | 0.302% | 0.2863% | 0.2893% | 0.3467% | 0.4866% | 0.6259% | 0.4785%
91 | 34 |  | 10/16/2023 3:37:50 PM |  | 20231016_2_water | water_2023(cation | 0.515% | 0.5212% | 0.1179% | 0.7594% | 0.8373% | 0.3777% | 0.5594% | 0.4443% | 0.2799% | 0.3504% | 0.3116% | 0.2912% | 0.2433% | 0.2893% | 0.2526% | 0.1124% | 0.5605%

## Internal Standards
Row Index Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

## Calibration Curves
Calibration Curves in Calibration Units
Cor. Coef:
| Ca 317.933 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99974
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.404 | N/A
| Calib Std 1 | 76670.8007 | 0.5 | 0.16238 | -67.5248
| Calib Std 2 | 193995.8459 | 1 | 1.0291 | 2.9071
| Calib Std 3 | 307451.3674 | 2 | 1.8672 | -6.6409
| Calib Std 4 | 606008.4324 | 4 | 4.0727 | 1.8165
| Calib Std 5 | 763918.5789 | 5 | 5.2392 | 4.7832
| Calib Std 6 | 1460809.7793 | 10 | 10.3872 | 3.8719
| Calib Std 7 | 2140289.6012 | 15 | 15.4066 | 2.7106
| Calib Std 8 | 2789832.5958 | 20 | 20.2048 | 1.0242
| Calib Std 9 | 5359798.9505 | 40 | 39.1895 | -2.0262
| Calib Std 10 | 6869980.1148 | 50 | 50.3454 | 0.69083
Cor. Coef:
| Ca 315.887 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99985
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.36526 | N/A
| Calib Std 1 | 50077.86 | 0.5 | 0.18653 | -62.6944
| Calib Std 2 | 127138.7408 | 1 | 1.0356 | 3.5635
| Calib Std 3 | 201712.3142 | 2 | 1.8573 | -7.1332
| Calib Std 4 | 399001.8555 | 4 | 4.0312 | 0.78005
| Calib Std 5 | 503835.0219 | 5 | 5.1863 | 3.7265
| Calib Std 6 | 968293.8374 | 10 | 10.304 | 3.0404
| Calib Std 7 | 1429768.2976 | 15 | 15.3889 | 2.5924
| Calib Std 8 | 1873041.2333 | 20 | 20.2731 | 1.3657
| Calib Std 9 | 3618851.5029 | 40 | 39.5096 | -1.2259
| Calib Std 10 | 4579309.7774 | 50 | 50.0926 | 0.18516
Cor. Coef:
| Ca 422.673 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99783
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.65171 | N/A
| Calib Std 1 | 427720.3573 | 0.5 | -0.13656 | -127.3113
| Calib Std 2 | 1110628.0567 | 1 | 0.68595 | -31.4053
| Calib Std 3 | 1830230.2398 | 2 | 1.5526 | -22.3677
| Calib Std 4 | 3801742.9745 | 4 | 3.9272 | -1.8209
| Calib Std 5 | 4846575.1094 | 5 | 5.1856 | 3.7115
| Calib Std 6 | 9453246.1612 | 10 | 10.7339 | 7.3391
| Calib Std 7 | 13978481.4972 | 15 | 16.1842 | 7.8944
| Calib Std 8 | 18183110.455 | 20 | 21.2483 | 6.2414
| Calib Std 9 | 32731523.0328 | 40 | 38.7706 | -3.0735
Cor. Coef:
| Ca 227.546 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99987
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.071755 | N/A
| Calib Std 1 | 170.5596 | 0.5 | 0.35468 | -29.0637
| Calib Std 2 | 447.0815 | 1 | 1.046 | 4.6047
| Calib Std 3 | 805.2732 | 2 | 1.9416 | -2.9197
| Calib Std 4 | 1634.4243 | 4 | 4.0147 | 0.36663
| Calib Std 5 | 2102.948 | 5 | 5.1861 | 3.7215
| Calib Std 6 | 4085.7799 | 10 | 10.1436 | 1.4359
| Calib Std 7 | 6050.2522 | 15 | 15.0552 | 0.36804
| Calib Std 8 | 8046.9647 | 20 | 20.0474 | 0.23713
| Calib Std 9 | 15754.5511 | 40 | 39.3181 | -1.7048
| Calib Std 10 | 20212.671 | 50 | 50.4644 | 0.92873
Cor. Coef:
| K 766.490 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.9978
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | 0.2436 | N/A
| Calib Std 1 | 3912.0153 | 0.1 | 0.29317 | 193.175
| Calib Std 2 | 9276.0272 | 0.2 | 0.36115 | 80.574
| Calib Std 3 | 18294.3606 | 0.4 | 0.47543 | 18.8571
| Calib Std 4 | 40281.4217 | 0.8 | 0.75405 | -5.7438
| Calib Std 5 | 54233.7518 | 1 | 0.93085 | -6.9146
| Calib Std 6 | 118915.9849 | 2 | 1.7505 | -12.4745
| Calib Std 7 | 193715.5703 | 3 | 2.6984 | -10.0543
| Calib Std 8 | 282230.4309 | 4 | 3.82 | -4.4991
| Calib Std 9 | 595530.264 | 8 | 7.7902 | -2.6227
| Calib Std 10 | 800111.9084 | 10 | 10.3826 | 3.8265
Cor. Coef:
| Na 589.592 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99773
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | 0.59401 | N/A
| Calib Std 1 | 144545.7374 | 0.5 | 0.86441 | 72.8827
| Calib Std 2 | 328086.2372 | 1 | 1.2078 | 20.7765
| Calib Std 3 | 703293.005 | 2 | 1.9097 | -4.5165
| Calib Std 4 | 1590596.7601 | 4 | 3.5696 | -10.761
| Calib Std 5 | 2107987.5736 | 5 | 4.5374 | -9.251
| Calib Std 6 | 4681416.1467 | 10 | 9.3516 | -6.4841
| Calib Std 7 | 7594055.429 | 15 | 14.8003 | -1.3313
| Calib Std 8 | 10729186.6114 | 20 | 20.6652 | 3.3262
Cor. Coef:
| Na 330.237 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99956
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | 0.35773 | N/A
| Calib Std 1 | 422.3562 | 0.5 | 0.71749 | 43.4987
| Calib Std 2 | 1007.3209 | 1 | 1.2158 | 21.5764
| Calib Std 3 | 2067.105 | 2 | 2.1185 | 5.9243
| Calib Std 4 | 4299.199 | 4 | 4.0198 | 0.49439
| Calib Std 5 | 5571.5766 | 5 | 5.1036 | 2.0717
| Calib Std 6 | 11037.1419 | 10 | 9.7591 | -2.4087
| Calib Std 7 | 16593.4865 | 15 | 14.492 | -3.3866
| Calib Std 8 | 22475.4616 | 20 | 19.5023 | -2.4887
| Calib Std 9 | 45584.3515 | 40 | 39.1863 | -2.0342
| Calib Std 10 | 59485.661 | 50 | 51.0274 | 2.0549
Cor. Coef:
| Na 588.995 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99849
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | 0.39617 | N/A
| Calib Std 1 | 187071.2146 | 0.5 | 0.69304 | 38.6089
| Calib Std 2 | 425176.1758 | 1 | 1.0709 | 7.0906
| Calib Std 3 | 915294.6823 | 2 | 1.8487 | -7.565
| Calib Std 4 | 2054960.5181 | 4 | 3.6573 | -8.5676
| Calib Std 5 | 2719271.2079 | 5 | 4.7115 | -5.7695
| Calib Std 6 | 5911482.0349 | 10 | 9.7774 | -2.2259
| Calib Std 7 | 9419810.767 | 15 | 15.345 | 2.2997
Cor. Coef:
| Mg 285.213 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99988
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.064404 | N/A
| Calib Std 1 | 42349.231 | 0.1 | 0.047478 | -52.5217
| Calib Std 2 | 99153.2664 | 0.2 | 0.19755 | -1.2254
| Calib Std 3 | 168291.932 | 0.4 | 0.38021 | -4.9483
| Calib Std 4 | 332101.2078 | 0.8 | 0.81298 | 1.6219
| Calib Std 5 | 415906.718 | 1 | 1.0344 | 3.4381
| Calib Std 6 | 799535.6422 | 2 | 2.0479 | 2.3946
| Calib Std 7 | 1183817.0847 | 3 | 3.0631 | 2.1042
| Calib Std 8 | 1558543.9046 | 4 | 4.0531 | 1.328
| Calib Std 9 | 3015685.037 | 8 | 7.9027 | -1.2157
| Calib Std 10 | 3818962.25 | 10 | 10.0249 | 0.24928
Cor. Coef:
| Mg 279.077 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99976
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.092724 | N/A
| Calib Std 1 | 2698.2423 | 0.1 | 0.023625 | -76.3747
| Calib Std 2 | 6387.7046 | 0.2 | 0.18272 | -8.642
| Calib Std 3 | 10666.5456 | 0.4 | 0.36722 | -8.1948
| Calib Std 4 | 21150.8745 | 0.8 | 0.81931 | 2.4135
| Calib Std 5 | 26447.4769 | 1 | 1.0477 | 4.7699
| Calib Std 6 | 50537.1945 | 2 | 2.0865 | 4.3228
| Calib Std 7 | 73437.8626 | 3 | 3.0739 | 2.4646
| Calib Std 8 | 97214.985 | 4 | 4.0992 | 2.4804
| Calib Std 9 | 184848.2385 | 8 | 7.878 | -1.5252
| Calib Std 10 | 234397.3058 | 10 | 10.0146 | 0.14558
Cor. Coef:
| Mg 280.271 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99961
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.11383 | N/A
| Calib Std 1 | 378393.2331 | 0.1 | 0.0060926 | -93.9074
| Calib Std 2 | 881057.4804 | 0.2 | 0.1654 | -17.3008
| Calib Std 3 | 1494944.0022 | 0.4 | 0.35995 | -10.0118
| Calib Std 4 | 2909654.5995 | 0.8 | 0.80831 | 1.0384
| Calib Std 5 | 3631399.3961 | 1 | 1.037 | 3.7044
| Calib Std 6 | 6920935.1864 | 2 | 2.0796 | 3.9787
| Calib Std 7 | 10279033.3087 | 3 | 3.1438 | 4.7944
| Calib Std 8 | 13477504.4496 | 4 | 4.1575 | 3.9375
| Calib Std 9 | 25275798.0176 | 8 | 7.8966 | -1.2919
| Calib Std 10 | 31784747.6652 | 10 | 9.9595 | -0.40518
Cor. Coef:
| Mg 279.553 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99869
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.19824 | N/A
| Calib Std 1 | 814968.7052 | 0.1 | -0.066802 | -166.802
| Calib Std 2 | 1892917.9447 | 0.2 | 0.10705 | -46.4734
| Calib Std 3 | 3169235.452 | 0.4 | 0.3129 | -21.7745
| Calib Std 4 | 6231578.4213 | 0.8 | 0.80681 | 0.85084
| Calib Std 5 | 7781023.3902 | 1 | 1.0567 | 5.6706
| Calib Std 6 | 14678127.6826 | 2 | 2.1691 | 8.4547
| Calib Std 7 | 21449394.2482 | 3 | 3.2612 | 8.7062
| Calib Std 8 | 27849032.1429 | 4 | 4.2933 | 7.3335
| Calib Std 9 | 50418073.3653 | 8 | 7.9334 | -0.83311
| Calib Std 10 | 62144348.994 | 10 | 9.8246 | -1.754
Cor. Coef:
| Si 251.611 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99999
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.067797 | N/A
| Calib Std 1 | 9121.1542 | 0.5 | 0.43438 | -13.1234
| Calib Std 2 | 19987.0086 | 1 | 1.0326 | 3.2621
| Calib Std 3 | 36424.8213 | 2 | 1.9376 | -3.1183
| Calib Std 4 | 74687.424 | 4 | 4.0442 | 1.1061
| Calib Std 5 | 93435.9322 | 5 | 5.0765 | 1.5295
| Calib Std 6 | 183622.21 | 10 | 10.0418 | 0.41835
| Calib Std 7 | 274246.3868 | 15 | 15.0313 | 0.20869
| Calib Std 8 | 363992.621 | 20 | 19.9724 | -0.13783
| Calib Std 9 | 728870.8729 | 40 | 40.0614 | 0.15357
| Calib Std 10 | 908213.4717 | 50 | 49.9354 | -0.12912
Cor. Coef:
| Si 212.412 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99999
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.10841 | N/A
| Calib Std 1 | 2337.5963 | 0.5 | 0.40036 | -19.9279
| Calib Std 2 | 5093.131 | 1 | 1.0001 | 0.0090397
| Calib Std 3 | 9322.1239 | 2 | 1.9205 | -3.9744
| Calib Std 4 | 19076.2413 | 4 | 4.0435 | 1.0863
| Calib Std 5 | 23968.1985 | 5 | 5.1082 | 2.1633
| Calib Std 6 | 47023.4398 | 10 | 10.126 | 1.2604
| Calib Std 7 | 69365.06 | 15 | 14.9886 | -0.076041
| Calib Std 8 | 92861.4619 | 20 | 20.1025 | 0.51241
| Calib Std 9 | 184090.3132 | 40 | 39.958 | -0.1049
| Calib Std 10 | 230048.6353 | 50 | 49.9607 | -0.078662
Cor. Coef:
| Si 288.158 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99994
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.084232 | N/A
| Calib Std 1 | 4660.8173 | 0.5 | 0.4194 | -16.1192
| Calib Std 2 | 10299.8885 | 1 | 1.0287 | 2.8747
| Calib Std 3 | 18850.8573 | 2 | 1.9527 | -2.3629
| Calib Std 4 | 38587.7817 | 4 | 4.0855 | 2.1366
| Calib Std 5 | 48309.8667 | 5 | 5.136 | 2.7201
| Calib Std 6 | 94336.5454 | 10 | 10.1095 | 1.0953
| Calib Std 7 | 138338.7302 | 15 | 14.8643 | -0.90476
| Calib Std 8 | 186916.8204 | 20 | 20.1135 | 0.56753
| Calib Std 9 | 367226.7202 | 40 | 39.5973 | -1.0067
| Calib Std 10 | 466062.3851 | 50 | 50.2772 | 0.55447
Cor. Coef:
| Si 252.851 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99999
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.0799 | N/A
| Calib Std 1 | 2457.5373 | 0.5 | 0.41156 | -17.6885
| Calib Std 2 | 5437.2909 | 1 | 1.0074 | 0.74485
| Calib Std 3 | 10044.2869 | 2 | 1.9288 | -3.5622
| Calib Std 4 | 20594.3707 | 4 | 4.0386 | 0.964
| Calib Std 5 | 25852.6339 | 5 | 5.0901 | 1.8021
| Calib Std 6 | 50873.71 | 10 | 10.0938 | 0.9382
| Calib Std 7 | 75222.7133 | 15 | 14.9631 | -0.24579
| Calib Std 8 | 101052.2268 | 20 | 20.1285 | 0.64257
| Calib Std 9 | 200060.2544 | 40 | 39.9281 | -0.17967
| Calib Std 10 | 250374.0271 | 50 | 49.9899 | -0.020249
Cor. Coef:
| Si 221.667 |  | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99997
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| Calib Blank 1 | 0 | 0 | -0.16178 | N/A
| Calib Std 1 | 697.8509 | 0.5 | 0.34088 | -31.8234
| Calib Std 2 | 1557.7051 | 1 | 0.96024 | -3.9761
| Calib Std 3 | 2861.0141 | 2 | 1.899 | -5.0491
| Calib Std 4 | 5838.0576 | 4 | 4.0434 | 1.0849
| Calib Std 5 | 7338.3281 | 5 | 5.124 | 2.4809
| Calib Std 6 | 14383.8137 | 10 | 10.1989 | 1.9894
| Calib Std 7 | 21151.6357 | 15 | 15.0738 | 0.4922
| Calib Std 8 | 28237.2062 | 20 | 20.1776 | 0.88798
| Calib Std 9 | 55661.3234 | 40 | 39.9313 | -0.17174
| Calib Std 10 | 69518.2876 | 50 | 49.9125 | -0.17494